## Slide 1
MODUL BIOMECHANIK DES GANGBILDES
Didaktische Einheit D: INSTRUMENTELLE ANALYSE DES GANGS
D.1 Welche Protokolle zur biomechanischen Bewertung des Gangs mit Instrumenten gibt es?

## Slide 2
Teil 1 Photogrammetrie
Teil 2 Beschleunigungsaufnehmer
Teil 3 Dynamometrische Plattformen
Teil 4 Instrumentierte Druckeinlagen
Tasten Ideen
Bibliographie
D.1 Welche Auswertungsprotokolle für biomechanische Ganginstrumente gibt es?
Notes: Diese Präsentation enthält Animationen im Text und in den Bildern. Achten Sie während der Präsentation auf die Animationen.

## Slide 3
D.1 Welche Auswertungsprotokolle für biomechanische Ganginstrumente gibt es?
Teil 1. Photogrammetrie und Bewertung des Gangs.
Klinischer Ansatz

## Slide 4
Photogrammetrie ist die Wissenschaft von der Gewinnung zuverlässiger Informationen über die Eigenschaften von Oberflächen und Objekten ohne physischen Kontakt mit den Objekten, sowie von der Messung und Interpretation dieser Informationen.
1. DEFINITION
Videokamera
oder
Fotoapparat
Bilder
Kinematisch
Variablen
Photogrammetrie

## Slide 5
2. SYSTEM-ELEMENTE
Videokamerasystem und Scheinwerfer oder Beleuchtungssystem
Bildaufnahme- und Verarbeitungssystem: Software
Referenzsystem
Marker und Zubehör

## Slide 6
Lichteffekt
Abbildung 1. Smartcam vom Bewegungserfassungssystem kinescan/IBV
2.1. SYSTEMELEMENTE: KAMERAS

## Slide 7
2.1. SYSTEMELEMENTE: KAMERAS
Notes: Kinescan / IBV Bewegungsanalyse-System. Institut für Biomechanik Valencia Spanien.

## Slide 8
versus
Abbildung 2. Konfiguration der Kameras für die Analyse in zwei Dimensionen gegenüber drei Dimensionen. Labor des Fachbereichs Medizin. Universität von Valencia
2.1. SYSTEMELEMENTE: KAMERAS

## Slide 9
Konfigurationen für kamerabasierte Bewegungserfassung
Zweidimensionales System
Eine Kamera
Koronal oder sagittal
ebene Bewegung
Orthogonal positioniert
zu erfassen
Abbildung 3. Zweidimensionales Video
Kamera-Konfiguration
2.1. SYSTEMELEMENTE: KAMERAS

## Slide 10
Abbildung 4. Linearkamera-Konfiguration
Abbildung 5. Konfiguration der Regenschirmkamera
Konfigurationen für kamerabasierte Bewegungserfassung
Dreidimensionales System
2.1. SYSTEMELEMENTE: KAMERAS

## Slide 11
Aufnahmefrequenzen pro Sekunde mit Photogrammetriesystem |  |  | 
Autor | Motorische Aufgabe | Häufigkeit | Beispiel
Martin S. et al. 2014 | Gangart | 75 Hz | Gesunde Teilnehmer
Jeremy J.B. et al. 2007 | Gangart | 120 Hz | Normalerweise aktive Mädchen
Bisesti et al. 2015 | Laufen | 240 Hz | Gesunde Teilnehmer
Huchez et al. 2013 | Gymnastik | 250 Hz | Athleten
Inoue et al., 2014 | Fußball | 500 Hz | Athleten
Betzler et al. 2014 | Golf | 1000 Hz | Athleten
2.1. SYSTEMELEMENTE: KAMERAS
Tabelle 1. Aufzeichnungsfrequenzen (Hz) mit Motion-Capture-System.

## Slide 12
2.2. SYSTEMELEMENTE: SOFTWRE
Bilder aufnehmen
Bildbearbeitung
Abbildung 6. Auf dem Markt erhältliche Software für Bewegungserfassungssysteme

## Slide 13
2.3. SYSTEMELEMENTE: REFERENZSYSTEM
Globales Koordinatensystem (GCS)
STATISCHE KALIBRIERUNG
DYNAMISCHE KALIBRIERUNG

## Slide 14
Statische Kalibrierung
1 m
1 m
Zweidimensional
2.3. SYSTEMELEMENTE: REFERENZSYSTEM
Abbildung 7. Starre kubische Struktur für die statische Raumkalibrierung in der zweidimensionalen Analyse

## Slide 15
Statische Kalibrierung
1 m
1 m
1 m
1 m
Dreidimensional
2.3. SYSTEMELEMENTE: REFERENZSYSTEM
Abbildung 8. Starre kubische Struktur für die statische Raumkalibrierung in der dreidimensionalen Analyse

## Slide 16
Dynamische Kalibrierung
2.3. SYSTEMELEMENTE: REFERENZSYSTEM
Abbildung 9. Dynamische Raumkalibrierung mit einer Tastnadel und Tracking-Wolke

## Slide 17
2.4. SYSTEMELEMENTE: MARKER UND ZUBEHÖR
Markierungen
Passive Marker
Abbildung 10. Passive Einzelmarker
Abbildung 11. Passive Clustermarken
Scotchlite reflektierendes Material

## Slide 18
Marker und andere Materialien
Aktive Marker
Andere Materialien
Abbildung 12: Aktive Marker
(Bild aus J. Richards et al. 2018)
Abbildung 13: Doppelkontakt-Klebstoff
2.4. SYSTEMELEMENTE: MARKER UND ZUBEHÖR
Notes: Hypoallergene Klebstoffe
Dermographie-Stift
Rasierapparat
Alkohol und Gaze
Angemessene Kleidung
Krawattenklammern oder ähnliches

## Slide 19
3.1. BEWEGUNGSDEFINITION UND BIOMECHANISCHES MODELL
Was wollen wir messen?
versus
Abbildung 15. Konfiguration für die Ganganalyse der unteren Gliedmaßen. Aus Eng H. Lee et al. 1992
Abbildung 14. Konfiguration für die Analyse der Knöchelbewegung. Aus A. Ali und T. Gevers. 2011

## Slide 20
Konfigurationen des biomechanischen Modells für die Ganganalyse
  Kopf des fünften Mittelfußknochens
  Seitlicher Knöchelknochen
  Seitlicher Kondylus des Oberschenkels
  Trochanter major
  Vordere obere Darmbeinwirbelsäule
  Acromion-Verfahren
  Lateraler Kondylus des Humerus
  Processus Styloideus am Handgelenk
Einfacher Markierungssatz
3.1. BEWEGUNGSDEFINITION UND BIOMECHANISCHES MODELL
Abbildung 16. Einfache Marker-Set-Konfiguration
Notes: *Es gibt Animationseffekte auf dieser Folie

## Slide 21
Konfigurationen des biomechanischen Modells für die Ganganalyse
  Kopf des fünften Mittelfußknochens
  Seitliche Knöchel
  Ferse
  Tibia-Tuberositas
  Oberschenkel-Epikondylus
  Trochanter major
  Vordere obere Darmbeinwirbelsäule
  Kreuzbein
Vaughan Markerset
Funktionsbezug des Fußes
Beckenkippung
3.1. BEWEGUNGSDEFINITION UND BIOMECHANISCHES MODELL
Abbildung 17. Konfiguration des Vaughan-Markierungssatzes
Notes: *Es gibt Animationseffekte auf dieser Folie

## Slide 22
Konfigurationen des biomechanischen Modells für die Ganganalyse
  Kopf des zweiten Mittelfußknochens
  Seitliche Knöchel
  Ferse
  Tibia-Stab
  Oberschenkel-Epikondylus
  Femoralstab
  Trochanter major
  Vordere obere Darmbeinwirbelsäule
  Kreuzbein
Helen Hayes Markerset
3.1. BEWEGUNGSDEFINITION UND BIOMECHANISCHES MODELL
Abbildung 18. Konfiguration des Helen Hayes-Markierungssatzes
Notes: *Es gibt Animationseffekte auf dieser Folie

## Slide 23
Konfigurationen des biomechanischen Modells für die Ganganalyse
Das Calibrate Anatomical System Technique Marker-Set (CAST)
Standardisieren Sie die Beschreibung des Beckens und der unteren Gliedmaßen
Sechs Freiheitsgrade
  Drei lineare oder translatorische Bewegungen
  Drei Dreh- oder Winkelbewegungen
Zwei Arten von Markern: anatomische und Segment-Marker
3.1. BEWEGUNGSDEFINITION UND BIOMECHANISCHES MODELL

## Slide 24
Das Calibrate Anatomical System Technique Marker-Set (CAST)
Anatomische Markierungen
Wird für die Kalibrierung des Modells verwendet
Seitlich und medial zu den Gelenken gelegen
Instrumentierte Gelenke: proximal und distal zum jeweiligen Segment
Globales Koordinatensystem Lokales Koordinatensystem
3.1. BEWEGUNGSDEFINITION UND BIOMECHANISCHES MODELL

## Slide 25
Globales Koordinatensystem
(GCS)
Lokales Koordinatensystem
(LCS)
Abbildung 19. Globales Koordinatensystem versus Lokales Koordinatensystem

## Slide 26
Das Calibrate Anatomical System Technique Marker-Set (CAST)
Anatomische Markierungen
Fußsegment
Tibia-Segment
Oberschenkelsegment
Segment des Beckens
Metatarsalkopf
Knöchel Malleolli
Knöchel Malleolli
Femurkondylen
Hinteres oberes Darmbein
Vorderes oberes Darmbein
Femurkondylen
Trochanter major
3.1. BEWEGUNGSDEFINITION UND BIOMECHANISCHES MODELL

## Slide 27
Das Calibrate Anatomical System Technique Marker-Set (CAST)
Segment-Marker
Sie können beliebig im Segment platziert werden
Leicht nachverfolgbar
Nicht kollinear
Mindestens drei Marker in jedem Segment
3.1. BEWEGUNGSDEFINITION UND BIOMECHANISCHES MODELL

## Slide 28
3.2. DATENERFASSUNG
1º
Statische Kalibrierungsszene
2º
Gehversuch
Szene

## Slide 29
Was ist bei der Aufnahme des Ganges wichtig?
Genügend Platz, um mehrere Schritte zu machen
Gangverhalten ohne Beeinträchtigung durch Modellinstrumentierung
Der Hersteller muss während des gesamten Messprotokolls sichtbar sein
Standardisierter Unterricht
3.2. DATENERFASSUNG

## Slide 30
3.3. DIGITALISIEREN DER MASSNAHMEN
Unter Digitalisieren oder Tracking versteht man das Identifizieren von Punkten am Körper mit Hilfe von Markern oder einem visuellen Abdruck der Gelenkzentren. Es gibt zwei Methoden des Digitalisierens: manuell und automatisch.
Handbuch
Digitalisieren
Automatisch
Digitalisieren

## Slide 31
Primäre Ergebnisse: Koordinaten auf der x-, y- und z-Achse aller Marker und Rahmen der Szene.
3.4. ERZIELEN DER ERGEBNISSE
Berechnung der kinematischen Ergebnisse aus den extrahierten Koordinaten
Analyse in Bezug auf den Gangzyklus (%)
Kinematik und raum-zeitliche Ergebnisse
Abbildung 20. Analyse der Hüftbewegung bezogen auf den Gangzyklus

## Slide 32
Ergebnisse des Photogrammetriesystems | 
Kinematik | Räumlich-zeitliche
Bereich der Bewegung Flexo-Dehnung Innen-Außen-Rotation Abduktion-Adduktion | Gehgeschwindigkeit (m/s)
 | Schrittlänge (m)
 | Schrittzeit (s)
 | Schrittlänge (m)
Scheitelwinkel Maximale Plantiflexion und Dorsalflexion des Knöchels Maximale Beugung und Streckung des Knie Maximale Streckung und Beugung des hip | Schrittweite (m)
 | Trittfrequenz (Schritte / min)
 | Fußwinkel in der Stand-/Schwungphase
 | Dauer der Standphase (s) oder (%)
 | Dauer der Schwungphase (s) oder (%)
 | Doppelte Unterstützungszeit (%)
3.4. ERZIELEN DER ERGEBNISSE
Tabelle 2. Hauptergebnisse der kinematischen Analyse

## Slide 33
Bereich der Bewegung
Maximale Dorsalflexion
Maximale Plantarflexion
3.4. ERZIELEN DER ERGEBNISSE
Abbildung 21. Knöchelbewegungskurve im Gangzyklus. Analyse des Bewegungsumfangs versus Spitzenwinkel

## Slide 34
4. VOR- UND NACHTEILE
Detail-Analyse
Viele Möglichkeiten
Hohe Kosten
Qualifiziertes Personal
Abbildung 22. Diagramm mit den Eigenschaften des Photogrammetriesystems

## Slide 35
Mit der Messtechnik verbundene Fehler
Relative Fehler: Bewegung zwischen zwei oder mehr Markern
Fehler bei der Markerplatzierung: Weichteilartefakte
Absolute Fehler: Bewegung einer Markierung in Bezug auf die knöcherne Landmarke, die sie darstellt
4. VOR- UND NACHTEILE

## Slide 36
Mit der Messtechnik verbundene Fehler
Üblich mit Standard-Videokameras in der zweidimensionalen Analyse
Fehler bei der Bildverzerrung
Marker-Verzerrung durch Bewegung des distalen Segments mit höherer Geschwindigkeit
4. VOR- UND NACHTEILE

## Slide 37
Mit der Messtechnik verbundene Fehler
Fehler bei der Schätzung des Mittelpunkts eines Makers
4. VOR- UND NACHTEILE
Abbildung 23. Darstellung der Schwerpunktmarkierung in Abhängigkeit von ihrer Größe

## Slide 38
Mit der Messtechnik verbundene Fehler
Bezogen auf die Gangwiederholungen Standardisierung des Verfahrens
Andere Arten von Fehlern
Geringe externe Validität nicht repräsentativ
4. VOR- UND NACHTEILE

## Slide 39
D.1 Welche Auswertungsprotokolle für biomechanische Ganginstrumente gibt es?
Teil 2. Beschleunigungssensoren und Gangbeurteilung.
Klinischer Ansatz

## Slide 40
F = m * a
1. DEFINITION
Beschleunigungssensoren sind Geräte, die die aufgebrachte Beschleunigung entlang einer Achse messen.
Sie sind eine Basistechnologie, die mechanische Bewegung in ein elektrisches Signal umwandelt.
Ihre interne Funktion basiert auf der Trägheit einer Masse, die sich auf einem Kraftsensor befindet, und folgt dem zweiten Gesetz von Newton, um die Beschleunigung zu erhalten.
Beschleunigungssensoren
Abbildung 1. Zweites Gesetz von Newton.

## Slide 41
1. DEFINITION
Beschleunigung, die von den Segmenten der unteren Gliedmaßen erfahren wird.
Beschleunigungssensoren in der Gangart
Lineare Beschleunigung
m/s2 g (Schwerkraftverhältnis)
Änderung der linearen Geschwindigkeit über aufeinanderfolgende Zeitintervalle
Beschleunigung (+)
Verzögerung (-)
Abbildung 2. Beschleunigungsdarstellung des Tibiasegments beim Gehen.

## Slide 42
2. SYSTEM-ELEMENTE
SENSOR
ANALYZER
VERSTÄRKER
Gerät, das die Beschleunigungswerte aus der Vibration des Körpers misst, an dem es befestigt ist.
Gerät, das das vom Beschleunigungs- messer empfangene Signal verstärkt und an einen Computer sendet.
Es handelt sich um einen Computer mit der Software, die die Beschleunigungsdaten empfängt und deren anschließende Analyse ermöglicht.
Uniaxial
Triaxial

## Slide 43
2. SYSTEM-ELEMENTE
Kapazitiv | Mechanisch
Piezoelektrisch | Piezoresistiv
Abbildung 3: Die Bilder zeigen die Funktionsweise der verschiedenen Sensortypen, die in einem Beschleunigungsmessgerät verwendet werden. Bilder aus Woodford, Chris. (2009/2014) Accelerometers.

## Slide 44
Vorherige Betrachtung
Zur Messung von Körperteilen werden Beschleunigungsaufnehmer an dem Körperteil angebracht, dessen Bewegung untersucht werden soll.
3. BEURTEILUNGSPROTOKOLL
Um Ganzkörperbewegungen zu messen, werden mehrere Instrumente verwendet.
Bei der Ganganalyse zur Messung der Körpersegmentbewegung wird nur eine niedrigere Frequenz (60-100 Hz) und ein kleinerer Bereich (typischerweise 6-9 g) benötigt

## Slide 45
Platzierung der Geräte im Körper
Klebematerial
Bedeutung von fix
  Eine gute Fixierung ermöglicht, dass das Gerät die Beschleunigung des darunter liegenden Knochens darstellt
  Um eine Relativbewegung des Sensors zu vermeiden
  Um Weichgewebe zu vermeiden
3. BEURTEILUNGSPROTOKOLL
Abbildung 4. Elemente zur Befestigung des Beschleunigungsaufnehmers in der Tibia. (A) nicht-invasives System, (B) invasives System, Beschleunigungsaufnehmer mit Steinmann-Stiften unter der Haut. Bild aus Sinclair et a. (2013) und Lafortune M. et al. (1991)
A
B

## Slide 46
Anatomische Platzierung
KOPF
TRUNK
TIBIAL
3. BEURTEILUNGSPROTOKOLL
  L5-Wirbel
  Kreuzbein
  Stirn
  Posteriorer Bereich
A
C
Abbildung 6. Übliche Platzierung des Beschleunigungssensors (A) Position an der Stirn. (B) Tibiaposition am proximalen Ende und im anteromedialen Bereich. (C) Tibiaposition am distalen Ende für die Bodenaufprallmessung.
  Stirn
  Posteriorer Bereich
B

## Slide 47
Erzielen von Ergebnissen
Peak
Amplitude von
Beschleunigung
  Positive Spitze
  Negative Spitze
  Verschiedene Achsen
  Zeit zwischen Spitzenwerten
3. BEURTEILUNGSPROTOKOLL
Räumlich-zeitliche
Parameter
Abbildung 7. Kopfbeschleunigungen während des Gehens. Bild aus Brodie, Matthew A D. et al. (2015).
Zeit (s)
Beschleunigung
Positive Beschleunigung
Negative Beschleunigung

## Slide 48
4. VOR- UND NACHTEILE
Vorteile
Geringe Kosten
Transportabel
Benachteiligungen
Empfindlich gegen Erschütterungen durch große Verzögerung
Präzisionsveränderungen durch Instabilität der Hautfixierung
Informationen in Echtzeit
verdrahtetes System begrenzt die Bewertung

## Slide 49
D.1 Welche Auswertungsprotokolle für biomechanische Ganginstrumente gibt es?
Teil 3. Dynamometrische Plattformen und Bewertung des Gangs.
Klinischer Ansatz

## Slide 50
1. DEFINITION
Bodenreaktionskräfte (GRF)
Druckmittelpunkt (COP)
Dynamometrische Plattform
Ausrüstung zum Messen von Kräften
Weit verbreitet in der Beurteilung des menschlichen Gangs und des Gleichgewichts, sowie bei verschiedenen menschlichen Aktivitäten
Im Boden befestigt

## Slide 51
2. SYSTEM-ELEMENTE
Abbildung 1. Bertec Kraftplattform von Dehnungsmessstreifen
2.1 Die Plattform
Abbildung 2. Kistler Kraftplattform der piezoelektrischen Sensoren
Typen von Sensoren

## Slide 52
2. SYSTEM-ELEMENTE
2.1 Die Plattform
Hauptmerkmale der piezoelektrischen und Dehnungsmessstreifen-Plattform | 
Dehnungsmessstreifen | Piezoelektrisch
Verformtes Material erzeugt einen Widerstand (Dehnung) | Verformung des Kristalls, die einen elektrischen Strom erzeugt
Weniger empfindlich, geringerer Bereich der Kraftmessung | Empfindlicher, großer Bereich der Kraftmessung
Frequenz von 400-500 Hz | Höhere Frequenz, 1000 Hz in drei Richtungen
Ausreichend für den allgemeinen Gebrauch | Mehr empfehlen für Aktivitäten mit höherem Frequenzgehalt
Weniger teuer | Teurer

## Slide 53
2. SYSTEM-ELEMENTE
Abbildung 3. Positionierung der dynamometrischen Plattformen in der Mitte des Laufstegs.
2.1 Die Plattform
Konfiguration am Boden
Schritte der Beschleunigung
Stufen der Verzögerung
Plattform

## Slide 54
2. SYSTEM-ELEMENTE
Abbildung 4. Konfiguration von zwei dynamometrischen Plattformen. (Links) Grundkonfiguration für die Ganganalyse. (Rechts) Grundkonfiguration für verschiedene Funktionen.
2.1 Die Plattform
Konfiguration am Boden
Plattform 1
Plattform 2
Plattform 1
Plattform 2

## Slide 55
2. SYSTEM-ELEMENTE
Abbildung 5. Optimale Konfiguration mit vier dynamometrischen Plattformen für die Ganganalyse und weitere Funktionen.
2.1 Die Plattform
Konfiguration am Boden
Plattform 3
Plattform 4
Plattform 1
Plattform 2

## Slide 56
2. SYSTEM-ELEMENTE
Abbildung 6. Konfiguration mit vier dynamometrischen Plattformen zur Ganganalyse bei Kindern mit neurologischen Störungen...
2.1 Die Plattform
Konfiguration am Boden
Plattform 3
Plattform 4
Plattform 1
Plattform 2
Plattform 1
Plattform 2
Plattform 3
Plattform 4

## Slide 57
2. SYSTEM-ELEMENTE
2.2 Die Software
Registrierung von Bodenreaktions-kräften und die anschließende Bearbeitung der Daten
Kontrolle der Ganggeschwin-digkeit
Verwaltung von mehr als einer Instrumenten-technik zur gleichen Zeit

## Slide 58
3. BEURTEILUNGSPROTOKOLL
KALIBRIERUNG
ANTHROPOMETRISCHE DATEN
DATENERFASSUNG
ÜBERPRÜFUNG DER STUDIEN
ERZIELUNG VON ERGEBNISSEN

## Slide 59
Verfahren, das das System anzeigt, wenn keine Last vorhanden ist. Signal auf Null.
3.1. KALIBRIERUNG DES GERÄTS
Reset-Verfahren
Vermeiden Sie mögliche Signaldriften
Keine Last
Abbildung 7. Kraftplattform ohne Last für Kalibrierverfahren...

## Slide 60
Anthropometrische Daten sind entscheidend, um die Teilnehmer einer Studie zu beschreiben oder Vergleiche zwischen Gruppen anzustellen.
3.2. ERFASSUNG DER ANTHROPOMETRISCHEN DATEN
Das Gewicht der ausgewerteten Person ist wichtig, um die registrierten Bodenreaktionskräfte für die Analyse der posterioren Vergleiche zwischen den Gruppen zu verwenden.
Abbildung 8. Gewichtsregistrierung auf einer dynamometrischen Plattform vor der Ganganalyse.
Normierung der Kräfte

## Slide 61
3.3. VERFAHREN ZUR DATENERFASSUNG
1
Mit oder ohne Schuhe
2
Abgegrenzter Gehweg
3
Standardisierung der Anweisung
Steuerung der Ganggeschwindigkeit
4
Gültige Registrierung
5
Anzahl der Wiederholungen
6

## Slide 62
Mit oder ohne Schuhe
3.3. VERFAHREN ZUR DATENERFASSUNG
Abbildung 9. Modalitäten der Gangbeurteilung mit dynamometrischer Plattform.

## Slide 63
3.3. VERFAHREN ZUR DATENERFASSUNG
Abgegrenzter Gehweg
Abbildung 10. Begrenzter Gehweg aus der Gangbeurteilung mit dynamometrischer Plattform. (Rechts) Raum, der die Beschleunigung vor dem Schritt innerhalb der Plattform ermöglicht. (Links) Raum für die Abbremsung nach dem Betreten der Plattform.

## Slide 64
3.3. VERFAHREN ZUR DATENERFASSUNG
Standardisierung der Anweisung
Gehen Sie in einer geraden Linie von einer Markierung zu einer anderen, wenn das Zeichen "Start" gegeben wird
Gehen mit Blick nach vorn
Gehen Sie ohne jegliche Art von Stützen, um eine Übertragung der Kraft auf einen anderen Punkt zu vermeiden
Gehen Sie mit einer angenehmen, üblichen oder selbst gewählten Geschwindigkeit
Gehen mit Blick nach vorn

## Slide 65
3.3. VERFAHREN ZUR DATENERFASSUNG
Gültige Registrierung
Abbildung 11. Beurteilung der Gangart mit dynamometrischer Plattform. (Links) Gültige Wiederholung. (Mitte) Ungültige Registrierung aufgrund der Störung durch den vorherigen Schritt. (Rechts) Ungültige Registrierung aufgrund der Störung des nächsten Schritts.

## Slide 66
3.3. VERFAHREN ZUR DATENERFASSUNG
Anzahl der Wiederholungen
Abbildung 12. Kurven der Bodenreaktionskräfte. Rot: vertikale Kraft. Blau: anterior-posteriore Kraft. Grün: mediolaterale Kraft. (Links) Auswertung, die einen einzelnen Datensatz von Reaktionskräften für den rechten und linken Fuß enthält. (Rechts) Auswertung, die mehrere Datensätze für den rechten und linken Fuß enthält.

## Slide 67
3.3. VERFAHREN ZUR DATENERFASSUNG
Steuerung der Ganggeschwindigkeit
1,14 m/s
1,60 m/s
1,30 m/s
1,60 m/s
Abbildung 13. Kurven der Bodenreaktionskräfte bei verschiedenen Ganggeschwindigkeiten (m/s, Meter pro Sekunde). In jedem Diagramm ist die Größe der Kraft (N, Newton) auf der Y-Achse und die Zeit (s) auf der X-Achse dargestellt.

## Slide 68
Prüfen Sie die Geschwindigkeitsunterschiede der einzelnen Gangwiederholungen
3.4. ÜBERPRÜFUNG DER GESAMMELTEN WIEDERHOLUNGEN
Entfernen Sie Kurven, deren Morphologie sich deutlich von den meisten aufgezeichneten Kurven unterscheidet
Abnormale Erfassung
Abnormale Erfassung
Abbildung 14. Beispiele für die Bewertung des Gangs mit dynamometrischen Plattformen. In beiden Diagrammen erleidet der Teilnehmer eine ungewollte Knöchelumkehr.

## Slide 69
Kraft, die auf einen Körper einwirkt, wenn der Körper auf dem Boden aufliegt oder auf den Boden auftrifft, wie es bei der zweibeinigen Haltung und bei der Bewegung, wie dem menschlichen Gang, der Fall sein kann.
3.5. ABLESEN DER ERZIELTEN ERGEBNISSE
Bodenreaktionskräfte (GRF)
Druckmittelpunkt (COP)
Die Position der Vektoren der Bodenreaktionskräfte auf dem Boden wird als Druckmittelpunkt bezeichnet.
Der COP bezieht sich auf den durchschnittlichen Druckpunkt unter dem Fuß oder den Füßen.

## Slide 70
Die Komponenten der Bodenreaktionskraft
3.5. ABLESEN DER ERZIELTEN ERGEBNISSE
Vertikale Kraft (Fz)
Anterior-posteriore Kraft (Fy)
Medial-laterale Kraft (Fx)
Kräfte (Newton)
Prozentsatz der Standphase (%)
Abbildung 16. Bodenreaktionskraft und ihre drei Komponenten.

## Slide 71
Die Bodenreaktionskraft: Vertikale Komponente
3.5. ABLESEN DER ERZIELTEN ERGEBNISSE
VERTIKALER VEKTOR DES GRF (N)
Fz 1: Spitzenkraft bei maximaler Gewichtsübernahme
Fz 2: Spitze
Kraft in der Mitte des Standes
Fz 3: Spitzenkraft im Abstoß
Fz1
Fz2
Fz3
Zeit bis Fz1
Zeit bis Fz2
Zeit bis Fz3

## Slide 72
ANTERIOR-POSTERIORER VEKTOR DES GRF (N)
Die Bodenreaktionskraft: Anterior-posteriore Komponente
3.5. ABLESEN DER ERZIELTEN ERGEBNISSE
Fy 1: Maximale hintere Kraft. Korrespondiert mit dem Bruch
Fy 2: Maximale vordere Kraft
Fy1
Fy2
Überfahrt
Zeit bis Fy1
Zeit bis Fy2
Zeit zum Überqueren
Posterior
Impuls
Vorderseite
Impuls

## Slide 73
Die Bodenreaktionskraft: Medial-laterale Komponente
3.5. ABLESEN DER ERZIELTEN ERGEBNISSE
MEDIAL-LATERALER VEKTOR DES GRF (N)
Fx 1: Maximale Querkraft
Fx 1
Fx 2
Fx 3
Seitlich
Medial
Fx 2: Maximale Belastung medialer Kraft
Fx 3:
Maximale mediale Vortriebskraft

## Slide 74
Das Druckzentrum (COP)
3.5. ABLESEN DER ERZIELTEN ERGEBNISSE
Abbildung 17. Bewegung des Druckzentrums während des Gehens bei langsamer (gestrichelte Linie) und schneller Geschwindigkeit (durchgezogene Linie) . Aus Todd C. Pataky et al. 2014.
Trajektorie in der X- und Y-Achse
Medial-laterale Bewegung
Anterior-posteriore Bewegung
Medial-lateral gegen anterior-posterior
COP-Geschwindigkeit gegen Zeit (Standphase)

## Slide 75
Pedotti-Diagramm
3.5. ABLESEN DER ERZIELTEN ERGEBNISSE
Abbildung 18. Pedotti-Diagramm. Jeder Pfeil stellt den Bodenreaktionsvektor an jedem Punkt der Standphase dar, die Basis jedes Vektors ist das Druckzentrum zu diesem Zeitpunkt. Bild aus Clinical Movement Analysis, Vrije Universiteit. Verfügbar: www.studeersnel.nl.

## Slide 76
Der Impuls auf eine Kraftmessplatte
3.5. ABLESEN DER ERZIELTEN ERGEBNISSE
Abbildung 19. Momentum auf der Plattform während der Standphase eines gesunden Probanden bei der Gangbeurteilung.
Nicht direkt messbar
Kann mit der Lage der Mitte der Plattform in medial-lateraler und anterior-posteriorer Richtung berechnet werden

## Slide 77
Es ist keine Instrumentierung erforderlich
Benutzerfreundlichkeit und Interpretation der Ergebnisse
Präzise Messgeräte
Entwicklung von tragbaren Plattformen
4 VOR- UND NACHTEILE
Vorteile
Benachteiligungen
Es sollte auf dem Gehweg gebaut werden
Die Anzahl der verschiedenen zu messenden Kontaktflächen ist begrenzt
Bedarf an mehr als einer Plattform
Hohe wirtschaftliche Kosten

## Slide 78
D.1 Welche Auswertungsprotokolle für biomechanische Ganginstrumente gibt es?
Teil 4. Instrumentierte Druckeinlagen und Gangbeurteilung.
Klinischer Ansatz

## Slide 79
Kinetische Analysetechnik
Einlegesohlen mit Drucksensoren
In-Schuhe-Drucksystem
Tragbare Geräte
Gangbeurteilung bei funktionellen
Bedingungen
Wichtigkeit der Druckmessung
1. DEFINITION
Instrumentierte Einlagen für
Plantardruck
Abbildung 1. Instrumentierte Einlegesohlen
mit Drucksensoren.

## Slide 80
2. SYSTEM-ELEMENTE
Die Einlegesohlen mit Drucksensoren
Ein Signalverstärker
Ein drahtloses Sendemodul
Software (und Computer)
Abbildung 2. Elemente eines Plantardruckmesssystems auf der Basis von instrumentierten Einlagen. System von Biofoot/Biomechanics Institutes of Valencia.

## Slide 81
2. SYSTEM-ELEMENTE
Abbildung 3. Drucksensor-Verteilung in der instrumentierten Einlegesohle.
Instrumentierte Einlagen
Typen von Sensoren
Verschiedene Größen
  Falten vermeiden
  Sensorverteilung
Druckeinheit: kPa
Sorgfältige Wartung

## Slide 82
2. SYSTEM-ELEMENTE
Instrumentierte Einlegesohlen: Arten von Sensoren
A
B
C
Abbildung 4. Funktionsweise von Drucksensoren. (A) Kapazitiv. (B) Resistiv. (C) Piezoelektrisch. Bilder aus Nader Ahmadzadeh et al. 2016.
Kapazitiv
Messung von Änderungen der elektrischen Kapazität
Widerstandsfähig
Messung der Änderung des elektrischen Widerstands
Piezoelektrisch
Messung der Spannung vom angelegten Druck auf ein Material

## Slide 83
2. SYSTEM-ELEMENTE
Abbildung 5. Druck
plantare Messung
System.
Instrumentierte Einlegesohlen und Elemente

## Slide 84
2. SYSTEM-ELEMENTE
Technische Daten und Empfehlungen für die Gangart
Anzahl der Sensoren pro Einlegesohle
Abtastfrequenz (Hz)
Druckbereich (kPa)
24 - 1000 Sensoren pro Einlegesohle
Kritische Zonen
Anzahl der Proben, die das System pro Sekunde messen kann
Für Gangart: 50-100 Hz
Messbarer Druckbereich
Normale Gangart: 200-500 Hz
Diabetische Neuropathologie 1000-3000 Hz
Abbildung 6. Anatomische Bereiche des Fußes, die den Großteil des Körpergewichts tragen. Abbildung aus Lin Shu et al. 2010.

## Slide 85
Einlagenauswahl und Instrumentierung
Geeignete Einlegesohle
"nicht zu fest und nicht zu locker"
Betreff: Sitzend
Geschlossener Schuh
3. BEURTEILUNGSPROTOKOLL
Abbildung 7. Positionierung der Einlagen.
System Biofoot/Biomechanics Institutes of Valencia.

## Slide 86
Kalibrierung von Einlegesohlen
Erforderlich zur Vermeidung von Driftsignalen
Die Kalibrierung der Drucksensoren im System ist sehr unterschiedlich
  Stehen mit dem Gewicht des Objekts
  Sitzen
System mit piezoelektrischen Sensoren: Zeitraum für Temperatur- und Feuchtigkeitsanpassung im Schuhwerk
3. BEURTEILUNGSPROTOKOLL
Abbildung 8. Position für den Kalibrierungsvorgang.

## Slide 87
Kontrolle der Ganggeschwindigkeit
3. BEURTEILUNGSPROTOKOLL
Die Größe der beim Gehen auftretenden Kräfte hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Geschwindigkeit
Bei einer Auswertung von Plantardrücken muss die durchgeführte Geschwindigkeit kontrolliert werden
Eine Erhöhung der Gehgeschwindigkeit bewirkt eine Erhöhung des Drucks unter dem Fuß
Komfortabler Speed-Gang
Langsam
Schnell
Geschwindigkeitsabweichungen zwischen Versuchen der gleichen Bedingung: nicht mehr als 10 %

## Slide 88
Abrufen der Ergebnisse
3. BEURTEILUNGSPROTOKOLL
Druck =
Kraft
Bereich
Abbildung 9. Farbskala-Karte aus einer Plantardruckbeurteilung.
Niedrig
Druck
Hoch
Druck
Definition von Druck
Farbskala

## Slide 89
Abrufen der Ergebnisse
3. BEURTEILUNGSPROTOKOLL
Abbildung 10. Untersuchung der plantaren Drücke pro Bereich des Fußes. In der Reihenfolge von links nach rechts: medialer Bereich, äußerer Bereich, Ferse, Mittelfuß und Vorfuß. Bild aus Benutzerhandbuch, System Biofoot/Biomechanics Institutes of Valencia
Regionen von Interesse
Durchschnittlicher Druck
Spitzendruck

## Slide 90
Abrufen der Ergebnisse
3. BEURTEILUNGSPROTOKOLL
Abbildung 11. Druck-Zeit-Integral-Kurve. Bild aus Richards J. (2018) The Comprehensive Textbook of Clinical Biomechanics. 2nd ed.
.
Druck-Zeit-Integral
Zentrum des Drucks
Andere raum-zeitliche Parameter.

## Slide 91
4 VOR- UND NACHTEILE
Vorteile | Benachteiligungen
Ermöglichen die direkte Messung des auf den Fuß wirkenden Drucks | Die Krümmung des Fußes
Beurteilung unter funktionalen Bedingungen: in Bewegung und mit Schuhen | Der Platzmangel für die Messwandler
 | Die Verwendung von Drähten von der Innenseite des Schuhs
Es erfordert keine übermäßige Vorbereitung des Themas | Wird nicht empfohlen, um Druckmesswerte zwischen verschiedenen Systemen zu vergleichen

## Slide 92
D.1 Welche Auswertungsprotokolle für biomechanische Ganginstrumente gibt es?
Wichtige Ideen

## Slide 93
SCHLÜSSELIDEEN
Der menschliche Gang kann mit verschiedenen biomechanischen Bewertungsinstrumenten beurteilt werden, die es uns ermöglichen, seine Leistung und Defizite zu objektivieren.
Die Photogrammetrie ist eine Technik zur Messung kinematischer Größen aus Bildern, entweder von Foto- oder Videokameras.
Um eine Ganganalyse mit Photogrammetrie durchzuführen, ist es notwendig, die untersuchte Person mit einem biomechanischen Modell zu versehen, das aus Markern besteht, die die Punkte anzeigen, aus denen die Körpersegmente bestehen, die die Bewegung ausführen
Das am häufigsten verwendete biomechanische Modell zur Messung des Gangs ist die Calibrated Anatomical System Technique (CAST), die es ermöglicht, den Gang in den drei Bewegungsebenen zu analysieren.

## Slide 94
SCHLÜSSELIDEEN
Zu den klinischen Gangvariablen, die mit der Photogrammetrie gemessen werden können, gehören der Bereich der Flexions-Extensions-Bewegung, die Innen- und Außenrotation, die Abduktion-Adduktion in jedem Gelenk des biomechanischen Modells und der Peak-Winkel, der sich auf den maximalen Grad der Bewegung bezieht, der in der analysierten Kurve erreicht wird.
Die lineare Beschleunigung während des Gangs kann mit einem Beschleunigungsmessersystem gemessen werden und bezieht sich auf die Änderung der linearen Geschwindigkeit über aufeinanderfolgende Zeitintervalle. Die Einheit der Beschleunigung ist im internationalen Einheitensystem Meter pro Sekunde zum Quadrat (m/s2), obwohl sie oft auch in der Schwerkraft (g) ausgedrückt wird. Positive Beschleunigungen haben einen positiven Wert, während ein negativer Wert eine Verlangsamung darstellt.
Das Protokoll zur Verwendung von Beschleunigungsmessern in der Ganganalyse besteht typischerweise aus der Anbringung eines Beschleunigungsmessers am Rumpf, am Kopf und am Tibiasegment. Einer der wichtigsten Punkte des Protokolls ist die Fixierung des Beschleunigungsmessers auf der Haut, die die relative Bewegung des Beschleunigungsmessers verhindern muss, um die Beschleunigung des zu messenden Segments getreu darzustellen.

## Slide 95
SCHLÜSSELIDEEN
Eine Kraftplattform oder Kraftmessplatte ist ein Gerät zur Messung von Bodenreaktionskräften (GRF) und deren Angriffspunkt, bekannt als Druckpunkt (COP). Sie ist ein weit verbreitetes Element bei der Bewertung des menschlichen Gangs und Gleichgewichts sowie bei verschiedenen menschlichen Aktivitäten und Funktionen.
Die registrierten Kräfte hängen, wie wir bereits gesagt haben, von der Geschwindigkeit, aber auch vom Gewicht der zu bewertenden Person ab. Deshalb müssen wir, um Vergleiche zwischen Individuen anstellen zu können, die erhaltenen Kräfte durch das Gewicht der Person dividieren und so einen vergleichbaren dimensionslosen Parameter zwischen den Probanden erhalten. Andererseits ist die Kontrolle der Ganggeschwindigkeit auch zwischen Gangversuchen der gleichen Bedingung notwendig.
Der Bodenreaktionskraftvektor hat drei Komponenten in den drei Raumachsen: a) Vertikale Kraftkomponente in der Z-Achse, b) Anterior-posteriore Kraft in der Y-Achse und c) Medial-laterale Komponente in der X-Achse.

## Slide 96
SCHLÜSSELIDEEN
Die instrumentierten Einlagen für den Plantardruck sind eine kinetische Analysetechnik, bei der im Inneren der Einlagen mehrere Drucksensoren strategisch verteilt sind, um den statischen und dynamischen Plantardruck zu messen. Diese Einlegesohlen befinden sich im Schuhwerk der zu untersuchenden Person, so dass es sich um ein tragbares Gerät handelt, das die Bewertung des Gangs unter funktionellen Bedingungen ermöglicht, d.h. mit Schuhwerk und in Bewegung. Die Bedeutung der Messung des Plantardrucks liegt darin, dass übermäßige Drücke Gewebeschäden verursachen können.
Bei der Analyse der plantaren Drücke ist es sinnvoller, die Parameter für jeden Bereich des Fußes zu untersuchen. In der Regel erlauben die Geräte die Analyse der Ergebnisse des Plantardrucks aufgeteilt in Ferse, Mittelfuß, Vorfuß und Innen- und Außenbereich des Fußes.

## Slide 97
D.1 Welche Auswertungsprotokolle für biomechanische Ganginstrumente gibt es?
Bibliographie

## Slide 98
Ali Salah A., Gevers T., Editors. Compute Analysis of Human Behavior. 1st ed. London (England): Springer, 2011.
Armand, S., Decoulon, G., Bonnefoy-Mazure, A. (2016) Gait analysis in children with cerebral palsy. EFORT Open Rev, 1.
Bauer, JJ., Pavol, MJ., Snow, CM., Hayes, WC. (2007) MRI-derived body segment parameters of children differ from age-based estimates derived using photogrammetry. Journal of Biomechanics, 40, 2904-2910. doi:10.1016/j.jbiomech.2007.03.006.
Cappozzo, A., Croce, U. D., Leardini, A., Chiari, L. (2005). Human movement analysis using stereophotogrammetry Part 1: theoretical background. Gait & Posture, 21(2), 186–196. doi:10.1016/j.gaitpost.2004.01.010
Chiari, L., Croce, U. D., Leardini, A., Cappozzo, A. (2005). Human movement analysis using stereophotogrammetry Part 2: Instrumental errors. Gait & posture, 21(2), 197-211. doi:10.1016/j.gaitpost.2004.04.004
Croce, U. D., Leardini, A., Chiari, L., Cappozzo, A. (2005). Human movement analysis using stereophotogrammetry Part 4: assessment pf anatomical landmark misplacement and ist effects on joint kinematics. Gait & posture, 21(2), 226-237. doi:10.1016/j.gaitpost.2004.05.003.
Leardini, A., Chiari, L., Croce, U. D., & Cappozzo, A. (2005). Human movement analysis using stereophotogrammetry Part 3. Soft tissue artifact assessment and compensation. Gait & Posture, 21(2), 212-225. doi:10.1016/j.gaitpost.2004.05.002
Lee, EH., Goh, JC., Bse K. (1992) Value of gait analysus in the assessment of surgery in cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil, 73(7), 642-6.
5. BIBLIOGRAPHIE

## Slide 99
Lu, T.-W., & Chang, C.-F. (2012). Biomechanics of human movement and its clinical applications. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences, 28(2), S13–S25. doi:10.1016/j.kjms.2011.08.004
Monk A. P. , Van Oldernrijk J. , Riley Nicholas D. , Gill H.S., Murray D. W. (2016). Biomechanics of the lower limb. Surgery, 34(9), 427-435. doi:10.1016/ j.mpsur.2016.06.007
Pueo, B., Jimenez-Olmedo JM. (2017). Application of motion capture technology for sport performance analysis. El uso de la tecnología de captura de movimiento para el análisis del rendimiento deportivo. Retos, 32(2), 241-247.
Pantzar-Castilla, E., Cereatti, A., Figari, G., Valeri, N., Paolini, G., Della Croce, U., Magnuson, A., Riad, J. (2018) Knee joint sagittal plane movement in cerebral palsy: a comarative study of 2-dimensional markerless video and 3-dimensional gait analysis. Acta Orthopaedica, 89(6), 656-661. DOI 10.1080/17453674.2018.1525195.
Richards J., Editor. The Comprehensive Textbook of Clinical Biomechanics. 2nd ed. Preston (UK): Elsevier, 2018.
Sandau, M., Koblauch, H., Moeslund, T. B., Aanæs, H., Alkjær, T., & Simonsen, E. B. (2014). Markerless motion capture can provide reliable 3D gait kinematics in the sagittal and frontal plane. Medical Engineering & Physics, 36(9), 1168–1175. doi:10.1016/j.medengphy.2014.07.007
Schenk, T. (2005). Introduction to photogrammetry. The Ohio State University, Columbus, 106.
Zuk, M., Pezowicz, C. (2015) Kinematic Analysis of a Six-Degrees-of-Freedom Model Based on ISB Recommendation: A Repeatability Analysis and Comparison with Conventional Gait Model. Applied Bionics and Biomechanics, 503713. doi: 10.1155/2015/503713.
5. BIBLIOGRAPHIE

## Slide 100
Lu, T.-W., & Chang, C.-F. (2012). Biomechanics of human movement and its clinical applications. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences, 28(2), S13–S25. doi:10.1016/j.kjms.2011.08.004
Monk A. P. , Van Oldernrijk J. , Riley Nicholas D. , Gill H.S., Murray D. W. (2016). Biomechanics of the lower limb. Surgery, 34(9), 427-435. doi:10.1016/ j.mpsur.2016.06.007
Pueo, B., Jimenez-Olmedo JM. (2017). Application of motion capture technology for sport performance analysis. El uso de la tecnología de captura de movimiento para el análisis del rendimiento deportivo. Retos, 32(2), 241-247.
Pantzar-Castilla, E., Cereatti, A., Figari, G., Valeri, N., Paolini, G., Della Croce, U., Magnuson, A., Riad, J. (2018) Knee joint sagittal plane movement in cerebral palsy: a comarative study of 2-dimensional markerless video and 3-dimensional gait analysis. Acta Orthopaedica, 89(6), 656-661. DOI 10.1080/17453674.2018.1525195.
Richards J., Editor. The Comprehensive Textbook of Clinical Biomechanics. 2nd ed. Preston (UK): Elsevier, 2018.
Sandau, M., Koblauch, H., Moeslund, T. B., Aanæs, H., Alkjær, T., & Simonsen, E. B. (2014). Markerless motion capture can provide reliable 3D gait kinematics in the sagittal and frontal plane. Medical Engineering & Physics, 36(9), 1168–1175. doi:10.1016/j.medengphy.2014.07.007
Schenk, T. (2005). Introduction to photogrammetry. The Ohio State University, Columbus, 106.
Zuk, M., Pezowicz, C. (2015) Kinematic Analysis of a Six-Degrees-of-Freedom Model Based on ISB Recommendation: A Repeatability Analysis and Comparison with Conventional Gait Model. Applied Bionics and Biomechanics, 503713. doi: 10.1155/2015/503713.
5. BIBLIOGRAPHIE

## Slide 101
Sinclair J., Hobbs S., Protheroe L., Edmundson C., Greenhalgh A. Determination of gait events using an externally mounted shank accelerometer. Journal of Applied Biomechanics, 2013, 29, 118-122.
Woodford, Chris. Accelerometers. [cited 2020 January]. Web site available: https://www.explainthatstuff.com/accelerometers.html.
Tao W., Liu T., Zheng R., Feng H. Gait Analysis Using Wearable Sensors. Sensors 2012, 12(2), 2255-2283.
Yang M., Zheng H., Wang H. McClean S., Newell D. iGait: An interactive accelerometer based gait analysis system. Compute methods and programs in biomedicine 108 (2012) 715-723.
5. BIBLIOGRAPHIE

## Slide 102
Ali Salah A., Gevers T., Editors. Compute Analysis of Human Behavior. 1st ed. London (England): Springer, 2011.
Azadian E., Majlesi M., Jafarnezhadgero A.A. The effect of working memory intervention on the gait patterns of the elderly. Journal of Bodywork & Movement Therapies 22 (2018) 881e887.
Claudiane Arakaki Fukuchi, Reginaldo Kisho Fukuchi and Marcos Duarte. Effects of walking speed on gait biomechanics in healthy participants: a systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews (2019) 8:153.
G. Ryckewaert, A. Delval, S. Bleuse, J.-L. Blatt, L. defebvre. Biomechanical mechanisms and centre of pressure trajectory during planned gait termination. Neurophysiologie Clinique/Clinical Neurophysiology (2014) 44, 227—233.
Hadar Shauliana, Deborah Solomonow-Avnona, Amir Hermanb, Nimrod Rozenc, Amir Haima, Alon Wolfa. The effect of center of pressure alteration on the ground reaction force during gait: A statistical model. Gait & Posture 66 (2018) 107–113.
Lucia Bizovska, Zdenek Svoboda, Patrik Kutilek, Miroslav Janura, Ales Gaba. Variability of centre of pressure movement during gait in young and middle-aged women. Gait & Posture 40 (2014) 399–402.
5. BIBLIOGRAPHIE

## Slide 103
Martínez-Nova A., Sánchez-Rodríguez R., Cuevas García J.C. Patrón de presiones plantares en el pie normal: Análisis mediante sistema Biofoot de plantillas instrumentadas. El Peu 2006;26(4):190-194.
Martínez-Novaa A., Cuevas-Garcíaa J.C., Sánchez-Rodrígueza R., Pascual-Huertab J., Sánchez-Barrado E. Study of plantar pressure patterns by means of instrumented insoles in subjects with hallux valgus. Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (English Edition). Volume 52, Issue 2, March–April 2008, Pages 94-98.
Martínez-Nova A., Sánchez-Rodríguez R., Leal-Muro A., Pedrera-Zamorano J.D. Dynamic Plantar Pressure Analysis and Midterm Outcomes in Percutaneous Correction for Mild Hallux Valgus. J. Orthop Res. 2011 Nov;29(11):1700-6.
Nurul Amziah, Yunus, Izhal Abdul Halin, Nasri Sulaiman, Noor Faezah Ismail, Ong Kai Sheng. Valuation on MEMS Pressure Sensors and Device Applications. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Electronics and Communication Engineering Vol:9, No:8, 2015.
Richards J., Editor. The Comprehensive Textbook of Clinical Biomechanics. 2nd ed. Preston (UK): Elsevier, 2018.
Wertsch J., Webster J., Tompkins W. A portable insole plantar pressure measurement system. Journal of Rehabilitation Research and Development Vol. 29 No. 1,1992 Pages 13-18.
5. BIBLIOGRAPHIE

## Slide 104
Béseler M.R., Grao C.M., Gil Á. y Martínez Lozano M.D.. Valoración de la marcha mediante plantillas instrumentadas en pacientes con espasticidad de miembros inferiores tras infiltración con toxina botulínica. Neurología. 2012;27(9):519—530.
Brus S.A, Waaijman R. The value of reporting pressure–time integral data in addition to peak pressure data in studies on the diabetic foot: A systematic review. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2013 Feb;28(2):117-21.
Dyer Philip S. and Morris Stacy J. Bamberg. Instrumented Insole vs. Force Plate: A Comparison of Center of Plantar Pressure. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2011;2011:6805-9.
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV). Biofoot/IBV Manual de Usuario. Séptima versión. Valencia, España: Instituto de Biomecánica de Valencia, 2012.
Lin Shu, Tao Hua, Yangyong Wang, Qiao Li, David Dagan Feng, and Xiaoming Tao. In-Shoe Plantar Pressure Measurement and Analysis System Based on Fabric Pressure Sensing Array. IEEE Trans Inf Technol Biomed. 2010 May;14(3):767-75.
Martínez A., Sánchez Ruiza, M. Barrés Carsíb, C. Pérez Lahuerta, A. Guerrero Alonsoc y C. Soler Gracia. A new diagnostic and therapeutic diagnostic method of the foot disease based on biofoot/ibv instrumented insoles. Rehabilitación Vol. 37. Núm. 5. Páginas 240-251 (Enero 2003).
5. BIBLIOGRAPHIE

## Slide 105
Martínez-Nova A., Sánchez-Rodríguez R., Cuevas García J.C. Patrón de presiones plantares en el pie normal: Análisis mediante sistema Biofoot de plantillas instrumentadas. El Peu 2006;26(4):190-194.
Martínez-Novaa A., Cuevas-Garcíaa J.C., Sánchez-Rodrígueza R., Pascual-Huertab J., Sánchez-Barrado E. Study of plantar pressure patterns by means of instrumented insoles in subjects with hallux valgus. Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (English Edition). Volume 52, Issue 2, March–April 2008, Pages 94-98.
Martínez-Nova A., Sánchez-Rodríguez R., Leal-Muro A., Pedrera-Zamorano J.D. Dynamic Plantar Pressure Analysis and Midterm Outcomes in Percutaneous Correction for Mild Hallux Valgus. J. Orthop Res. 2011 Nov;29(11):1700-6.
Nurul Amziah, Yunus, Izhal Abdul Halin, Nasri Sulaiman, Noor Faezah Ismail, Ong Kai Sheng. Valuation on MEMS Pressure Sensors and Device Applications. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Electronics and Communication Engineering Vol:9, No:8, 2015.
Richards J., Editor. The Comprehensive Textbook of Clinical Biomechanics. 2nd ed. Preston (UK): Elsevier, 2018.
Wertsch J., Webster J., Tompkins W. A portable insole plantar pressure measurement system. Journal of Rehabilitation Research and Development Vol. 29 No. 1,1992 Pages 13-18.
5. BIBLIOGRAPHIE

## Slide 106
Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die Ansichten der Verfasser wiedergibt, und die Kommission kann nichtfür eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden.