## Slide 1
MODUŁ BIOMECHANIKA CHODU
Jednostka dydaktyczna D: INSTRUMENTALNA ANALIZA CHODU
D.1 Jakie istnieją protokoły instrumentalnej oceny biomechaniki chodu?

## Slide 2
Część 1 Fotogrametria
Część 2 Przyspieszeniomierze - Akcelerometry
Część 3 Platformy dynamometryczne
Część 4 Wkładki uciskowe z oprzyrządowaniem
Kluczowe idee
Bibliografia
D.1 Jakie istnieją protokoły oceny instrumentów biomechanicznych chodu?

## Slide 3
D.1 Jakie istnieją protokoły oceny instrumentów biomechanicznych chodu?
Część 1. Fotogrametria i ocena chodu.
Podejście kliniczne

## Slide 4
Fotogrametria jest nauką o uzyskiwaniu wiarygodnych informacji o właściwościach powierzchni i obiektów bez fizycznego kontaktu z nimi, a także o pomiarze i interpretacji tych informacji.
1. DEFINICJA
Kamera wideo
lub
Aparat fotograficzny
Obraz
Kinematyczny
zmienne
Fotogrametria

## Slide 5
2. ELEMENTY SYSTEMU
System kamer wideo i reflektory lub system oświetlenia
System rejestracji i przetwarzania obrazu: oprogramowanie
System odniesienia
Markery i akcesoria

## Slide 6
Efekt świetlny
Rysunek 1. Smartcam z systemu przechwytywania ruchu kinescan/IBV
2.1. ELEMENTY SYSTEMU: KAMERY

## Slide 7
2.1. ELEMENTY SYSTEMU: KAMERY
Notes: Kinescan / IBV movement analysis system. Institute of Biomechanics Valencia Spain.

## Slide 8
kontra
Rysunek 2. Konfiguracja kamer do analizy w dwóch wymiarach w porównaniu z trzema wymiarami. Laboratorium Wydziału Medycyny. Uniwersytet w Walencji
2.1. ELEMENTY SYSTEMU: KAMERY

## Slide 9
Konfiguracje dla przechwytywania ruchu za pomocą kamery
System dwuwymiarowy
System dwuwymiarowy
Jedna kamera
Ruch w płaszczyźnie
strzałkowej lub czołowej
Umieszczona ortogonalnie
do uchwycenia
Rysunek 3. Konfiguracja dwuwymiarowej kamery wideo konfiguracja kamery
2.1. ELEMENTY SYSTEMU: KAMERY

## Slide 10
Rysunek 4. Konfiguracja kamery liniowej
Rys. 5 Konfiguracja kamery parasolowej
Konfiguracje dla przechwytywania ruchu za pomocą kamery
Układ trójwymiarowy
2.1. ELEMENTY SYSTEMU: KAMERY

## Slide 11
Częstotliwość rejestracji na sekundę w systemie fotogrametrycznym |  |  | 
Autor | Zadanie motoryczne | Częstotliwość | Przykład
Martin S. et al. 2014 | Chód | 75 Hz | Zdrowi uczestnicy
Jeremy J.B. et al. 2007 | Chód | 120 Hz | Normalnie aktywne dziewczęta
Bisesti et al. 2015 | Bieganie | 240 Hz | Zdrowi uczestnicy
Huchez et al. 2013 | Gimnastyka | 250 Hz | Sportowcy
Inoue et al., 2014 | Piłka nożna | 500 Hz | Sportowcy
Betzler et al. 2014 | Golf | 1000 Hz | Sportowcy
2.1. ELEMENTY SYSTEMU: KAMERY
Tabela 1. Częstotliwości rejestracji (Hz) w systemie motion capture.

## Slide 12
2.2. ELEMENTY SYSTEMU: OPROGRAMOWANIE
Rejestracja obrazów
Obróbka zdjęć
Rysunek 6. Oprogramowanie systemów motion capture dostępne na rynku

## Slide 13
2.3. ELEMENTY SYSTEMU: OPROGRAMOWANIE
Globalny układ współrzędnych (GCS)
KALIBRACJA STATYCZNA
KALIBRACJA DYNAMICZNA

## Slide 14
Kalibracja statyczna
1 m
1 m
Dwuwymiarowy
2.3. SYSTEM ELEMENTS: REFERENCE SYSTEM
Rysunek 7. Sztywna struktura sześcienna do statycznej kalibracji przestrzeni w analizie dwuwymiarowej

## Slide 15
1 m
1 m
1 m
1 m
Trójwymiarowy
2.3. SYSTEM ELEMENTS: REFERENCE SYSTEM
Rysunek 8. Sztywna struktura sześcienna do statycznej kalibracji przestrzeni w analizie trójwymiarowej
Kalibracja statyczna

## Slide 16
Kalibracja dynamiczna
2.3. SYSTEM ELEMENTS: REFERENCE SYSTEM
Rysunek 9. Dynamiczna kalibracja przestrzeni za pomocą różdżki i chmury śledzącej

## Slide 17
2.4. SYSTEM ELEMENTS: MARKERS AND ACCESORIES
Markery
Znaczniki pasywne
Rysunek 10. Pasywne znaczniki indywidualne
Rysunek 11. Pasywne znaczniki klastrów
Materiał odblaskowy Scotchlite

## Slide 18
Markery i inne materiały
Markery aktywne
Inne materiały
Rysunek 12: Aktywne markery
(Obraz z J. Richards et al. 2018)
Rysunek 13: Klej dwustronny
2.4. SYSTEM ELEMENTS: MARKERS AND ACCESORIES
Notes: Hypoallergenic adhesive
Dermographic pencil
Shaver
Alcohol and gauze
Appropriate clothing
Tie raps or similar

## Slide 19
3.1. DEFINICJA RUCHU I MODEL BIOMECHANICZNY
Co chcemy zmierzyć?
kontra
Rysunek 15.Konfiguracja do analizy chodu kończyn dolnych. Z Eng H. Lee et al. 1992
Rysunek 14. Konfiguracja do analizy ruchu stawu skokowego. Z A. Ali i T. Gevers. 2011

## Slide 20
Konfiguracje modelu biomechanicznego do analizy chodu
  Głowa piątej kości śródstopia
  Kłykieć boczny kości udowej
  Kłykieć boczny kości udowej
  Trochanter większy
  Kręgosłup biodrowy przedni górny
  Wyrostek rylcowaty kości ramiennej
  Kłykieć boczny kości ramiennej
  Wyrostek rylcowaty nadgarstka
Prosty zestaw markerów
3.1. DEFINICJA RUCHU I MODEL BIOMECHANICZNY
Rysunek 16. Prosta konfiguracja zestawu znaczników
Notes: *There are animation effects on this slide

## Slide 21
Konfiguracje modelu biomechanicznego do analizy chodu
  Głowa piątej kości śródstopia
  Kłykieć boczny kości skokowej
  Pięta
  Bulwiastość kości piszczelowej
  Nadkłykieć kości udowej
  Trochanter większy
  Kręgosłup biodrowy przedni górny
  Kość krzyżowa
Zestaw markerów Vaughan
3.1. DEFINICJA RUCHU I MODEL BIOMECHANICZNY
Figure 17. Vaughan marker set configuration
Notes: *There are animation effects on this slide

## Slide 22
Konfiguracje modelu biomechanicznego do analizy chodu
  Głowa drugiej kości śródstopia
  Kłykieć boczny kości skokowej
  Pięta
  Krętarz kości piszczelowej
  Nadkłykieć kości udowej
  Krętarz kości udowej
  Trochanter większy
  Kręgosłup biodrowy przedni górny
  Sacrum
Zestaw znaczników Helen Hayes
3.1. DEFINICJA RUCHU I MODEL BIOMECHANICZNY
Rysunek 18. Konfiguracja zestawu znacznika Helen Hayes
Notes: *There are animation effects on this slide

## Slide 23
Konfiguracje modelu biomechanicznego do analizy chodu
Zestaw znaczników techniki systemu anatomicznego Calibrate (CAST)
Standaryzacja opisu miednicy i kończyny dolnej
Sześć stopni swobody
Trzy ruchy liniowe lub translacyjne
trzy ruchy obrotowe lub kątowe
Dwa rodzaje znaczników: anatomiczne i segmentowe
3.1. MOTION DEFINITION AND BIOMECHANICAL MODEL

## Slide 24
Zestaw znaczników techniki systemu anatomicznego Calibrate (CAST)
Znaczniki anatomiczne
Używane do kalibracji modelu
Zlokalizowane bocznie i medialnie w stosunku do stawów
Stawy instrumentowane: proksymalnie i dystalnie do każdego segmentu
Globalny układ współrzędnych -> Lokalny układ współrzędnych
3.1. DEFINICJA RUCHU I MODEL BIOMECHANICZNY

## Slide 25
Globalny system współrzędnych
(GCS)
Lokalny układ współrzędnych
(LCS)
Rysunek 19. Globalny układ współrzędnych a lokalny układ współrzędnych

## Slide 26
Zestaw znaczników techniki systemu anatomicznego Calibrate (CAST)
Znaczniki anatomiczne
Segment stopy
Segment piszczelowy
Femoral segment
Pelvis segment
Głowa kości śródstopia
Kość skokowa
Kłykcie kości skokowej
Kłykcie kości udowej
Kość biodrowa tylna górna
Tętnica biodrowa przednia górna
Kłykcie kości udowej
Trochanter większy
3.1. DEFINICJA RUCHU I MODEL BIOMECHANICZNY

## Slide 27
Zestaw znaczników techniki systemu anatomicznego Calibrate (CAST)
Znaczniki segmentów
Mogą one być rozmieszczone dowolnie w segmencie
Łatwość śledzenia
Niekolinearne
Co najmniej trzy znaczniki w każdym segmencie
3.1. DEFINICJA RUCHU I MODEL BIOMECHANICZNY

## Slide 28
3.2. PRZECHWYTYWANIA DANYCH
1º
Statyczna kalibracji
2º
Próba chodu

## Slide 29
Co jest ważne podczas rejestracji chodu?
Wystarczająca przestrzeń do wykonania kilku kroków
Wykonanie chodu bez zakłóceń ze strony oprzyrządowania modelu
Osoby wykonujące muszą być widoczne podczas całego zapisu pomiaru
Znormalizowana instrukcja
3.2. POBIERANIE DANYCH

## Slide 30
3.3. DIGITALIZACJA ŚRODKÓW
Digitalizacja lub tracking to proces identyfikacji punktów na ciele za pomocą markerów lub wizualnego odwzorowania centrów stawów. Istnieją dwie metody digitalizacji: ręczna i automatyczna.
Ręcznie
digitalizacja
Automatyczny
digitalizacja

## Slide 31
Primary results: coordinates on the x, y and z axis of all the markers and frames of the scene.
3.4. OTRZYMYWANIE WYNIKÓW
Calculation of kinematic outcomes from the extracted coordinates
Analysis in relation to the gait cycle (%)
Kinematics and spatiotemporal outcomes
Rysunek 20. Analiza ruchu bioder w zależności od cyklu chodu

## Slide 32
Wyniki działania systemu fotogrametrycznego | 
Kinematyka | Spatiotemporal
Zakres ruchu Zginanie-rozciąganie Rotacja wewnętrzna-zewnętrzna Przywodzenie-addukcja | Szybkość chodu (m/s)
 | Długość kroku – stride length (m)
 | Czas przejścia(s)
 | Długość kroku - Step length (m)
Kąt szczytowy Maksymalne zgięcie podeszwowe i zgięcie grzbietowe stawu skokowego Maksymalne zgięcie i wyprost kolana Maksymalny wyprost i zgięcie biodra | Szerokość stopnia (m)
 | Kadencja (kroki / min)
 | Kąt stopy w fazie stania/wymachu
 | Czas trwania fazy stania (s) or (%)
 | Czas trwania fazy wymachu (s) or (%)
 | Podwójny czas wsparcia (%)
3.4. OBTAINING THE RESULTS
Tabela 2. Główne wyniki analizy kinematycznej

## Slide 33
Range of motion
Maximum dorsalflexion
Maximum plantarflexion
3.4. OTRZYMYWANIE WYNIKÓW
Rysunek 21. Krzywa ruchu stawu skokowego w cyklu chodu. Analiza zakresu ruchu w zależności od kąta szczytowego

## Slide 34
4. ZALETY I WADY
Analiza szczegółowa
Wiele możliwości
Wysokie koszty
Wykwalifikowany personel
Rysunek 22. Schemat z charakterystyką systemu fotogrametrycznego

## Slide 35
Błędy związane z techniką pomiarową
Błędy względne: ruch pomiędzy dwoma lub więcej znacznikami
Błędy związane z umieszczaniem znaczników: artefakty tkanek miękkich
Błędy bezwzględne: ruch markera w stosunku do reprezentowanego przez niego kostnego punktu orientacyjnego.
4. ZALETY I WADY

## Slide 36
Błędy związane z techniką pomiarową
Zwykle przy użyciu standardowych kamer wideo w analizie dwuwymiarowej
Błędy związane ze zniekształceniem obrazu
Zniekształcenie markera spowodowane ruchem segmentu dystalnego z większą prędkością
4. ZALETY I WADY

## Slide 37
Błędy związane z techniką pomiarową
Błędy w szacowaniu środka maszyny
4. ZALETY I WADY
Rysunek 23. Przedstawienie znacznika w zależności od jego wielkości

## Slide 38
Błędy związane z techniką pomiarową
Związana z powtórzeniami chodu  standaryzacja procedury
Inne rodzaje błędów
Niska wiarygodność zewnętrzna  niereprezentatywna
4. ZALETY I WADY

## Slide 39
D.1 Jakie istnieją protokoły oceny instrumentów biomechanicznych chodu?
Część 2. Akcelerometry i ocena chodu.
Podejście kliniczne

## Slide 40
F = m * a
1. DEFINICJA
Akcelerometry są urządzeniami mierzącymi przyłożone przyspieszenie wzdłuż osi.
Są one podstawową technologią, która przekształca ruch mechaniczny w sygnał elektryczny.
Ich wewnętrzna funkcja opiera się na bezwładności masy umieszczonej na czujniku siły, zgodnie z drugim prawem Newtona, aby uzyskać przyspieszenie.
Akcelerometry
Rysunek 1. Drugie prawo Newtona.

## Slide 41
1. DEFINICJA
Akcelerometry umieszczane na segmentach kończyn dolnych.
Akcelerometry w chodzie
Przyśpieszenie liniowe
m/s2  g (współczynnik grawitacji)
Zmiana prędkości liniowej w następujących po sobie przedziałach czasu
Przyspieszenie (+)
Spowolnienie (-)
Figure 2. Przedstawienie akcelerometru podczas chodzenia w segmencie piszczelowym.

## Slide 42
2. ELEMENTY SYSTEMU
CZUJNIK/SENSOR
ANALIZATOR
WZMACNIACZ/ AMPLIFIER
Urządzenie, które mierzy wartości przyspieszenia od drgań ciała, do którego jest przymocowane.
Urządzenie, które wzmacnia sygnał odbierany przez akcelerometr i przesyła go do komputera.
Jest to komputer z oprogramowaniem, które odbiera dane o przyspieszeniach i umożliwia ich późniejszą analizę.
Jednoosiowy
Trójosiowy

## Slide 43
2. ELEMENTY SYSTEMU
Pojemnościowe | Mechaniczne
Piezoelektryczne | Piezorezystywne
Rysunek 3.Obrazy przedstawiają działanie różnych typów czujników stosowanych w urządzeniu akcelerometrycznym. Obrazy zaczerpnięte z Woodford, Chris. (2009/2014) Accelerometers.

## Slide 44
Wnioski
Aby dokonać pomiaru części ciała, akcelerometry są umieszczane na części ciała, której ruch jest badany.
3. PROTOKÓŁ OCENY
Do pomiaru ruchów całego ciała wykorzystuje się wiele przyrządów.
W analizie chodu do pomiaru ruchu segmentu ciała, potrzebna jest tylko niższa częstotliwość (60-100 Hz) i mniejszy zakres (typowo 6-9 g)

## Slide 45
Umiejscowienie sprzętu na ciele
Taśma klejąca dwustronna
Znaczenie zamocowania
Dobre zamocowanie pozwoli na to, aby urządzenie odzwierciedlało przyspieszenie leżącej pod nim kości.
Aby uniknąć względnego ruchu czujnika
Uniknięcie tkanki miękkiej
3. PROTOKÓŁ OCENY
Rysunek 4. Elementy do mocowania akcelerometru w kości piszczelowej. (A) system nieinwazyjny, (B) system inwazyjny, akcelerometr poddany działaniu pinów Steinmanna pod skórą. Obraz za Sinclair et a. (2013) oraz Lafortune M. et al. (1991)
A
B

## Slide 46
Umiejscowienie anatomiczne
GŁOWA
KRĘGOSŁUP
KOŚĆ PISZCZELOWA
3. PROTOKÓŁ OCENY
  Kręg L5
  Kość krzyżowa
  Czoło
  Region tylny
A
C
Rysunek 6. Typowe umiejscowienie akcelerometru (A) Lokalizacja na czole. (B) Lokalizacja kości piszczelowej w bliższym końcu i okolicy przednio-przyśrodkowej. (C) Lokalizacja kości piszczelowej w dystalnym końcu do pomiaru uderzenia w ziemię.
  Czoło
  Region tylny
B

## Slide 47
Wyniki
3. PROTOKÓŁ OCENY
Rysunek 7. Przyspieszenia głowy podczas chodu. Obraz zaczerpnięty z Brodie, Matthew A D. et al. (2015).
Time (s)
Positive acceleration
Negative acceleration
Szczyt
amplituda
przyspieszenia
Pik dodatni
Pik ujemny
piki w różnych osiach pomiarowych
Czas między szczytami
Przestrzenno-czasowe parametry
Acceleration

## Slide 48
4. ZALETY I WADY
ZALETY
Niskie koszty
Możliwość transportu
WADY
Wrażliwość na wstrząsy przy dużym opóźnieniu hamowania
Zmiany precyzji wynikające z niestabilności mocowania skóry
Informacje w czasie rzeczywistym
System przewodowy ogranicza ocenę

## Slide 49
D.1 Jakie istnieją protokoły oceny instrumentów biomechanicznych chodu?
Część 3. Platformy dynamometryczne i ocena chodu.
Podejście kliniczne

## Slide 50
1. DEFINICJA
Siły reakcji podłoża - Ground Reaction Forces (GRF)
Środek nacisku - Centre of Pressure (COP)
Platforma dynamometryczna
Urządzenia do pomiaru sił
Szeroko stosowane w ocenie chodu i równowagi człowieka, jak również w wielu czynnościach wykonywanych przez człowieka
Zamocowane w podłożu

## Slide 51
2. ELEMENTY SYSTEMU
Rysunek 1. Platforma sił Berteca z tensometrem
2.1 Platforma
Rysunek 2. Platforma siłowa Kistler z czujnikami piezoelektrycznymi
Rodzaje czujników

## Slide 52
2. ELEMENTY SYSTEMU
2.1 Platforma
Podstawowe właściwości platformy piezoelektrycznej i tensometrycznej | 
Tensometr | Piezoelektryczny
Materiał odkształcony wytwarza opór (naprężenie) | Odkształcenia kryształu, które generują prąd elektryczny
Mniejsza czułość, mniejszy zakres pomiaru siły | Większa czułość, duży zakres pomiaru siły
Częstotliwość 400-500 Hz | Wyższa częstotliwość, 1000 Hz w trzech kierunkach
Odpowiedni do użytku ogólnego | Bardziej zalecane dla działań o wyższej częstotliwości
Mniej kosztowne | Droższe

## Slide 53
2. ELEMENTY SYSTEMU
Rysunek 3. Rozmieszczenie platform dynamometrycznych na środku chodnika.
2.1 Platforma
Konfiguracja
Etapy przyśpieszenia
Stopnie opóźnienia
Platforma

## Slide 54
2. ELEMENTY SYSTEMU
Rysunek 4. Konfiguracja dwóch platform dynamometrycznych. (Po lewej) Podstawowa konfiguracja do analizy chodu. (Po prawej) Podstawowa konfiguracja dla różnych funkcji.
2.1 Platforma
Konfiguracja
Platform 1
Platform 2
Platform 1
Platform 2

## Slide 55
2. ELEMENTY SYSTEMU
Rysunek 5. Optymalna konfiguracja z czterema dynamometrycznymi platformami do analizy chodu i innymi funkcjami.
2.1 Platforma
Konfiguracja
Platform 3
Platform 4
Platform 1
Platform 2

## Slide 56
2. ELEMENTY SYSTEMU
Rysunek 6. Konfiguracja z czterema platformami dynamometrycznymi do analizy chodu u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.
2.1 Platforma
Konfiguracja
Platform 3
Platform 4
Platform 1
Platform 2
Platform 1
Platform 2
Platform 3
Platform 4

## Slide 57
2. ELEMENTY SYSTEMU
2.2 Oprogramowanie
Rejestracja sił reakcji podłoża i późniejsza edycja danych
Kontrola prędkości chodu
Zarządzanie więcej niż jedną techniką instrumentalną w tym samym czasie

## Slide 58
3. PROTOKÓŁ OCENY
KALIBRACJA
DANE ANTROPOMETRYCZNE
POBIERANIE DANYCH
PRZEGLĄD BADAŃ
UZYSKANIE WYNIKÓW

## Slide 59
Procedura, która wskazuje system, gdy nie ma obciążenia. Sygnał do zera.
3.1. KALIBRACJA SPRZĘTU
Procedura resetowania
Unikać możliwego dryfu sygnału
Brak obciążenia
Rysunek 7. Platforma siłowa bez obciążenia do procedury kalibracji..

## Slide 60
Dane antropometryczne mają kluczowe znaczenie dla opisu uczestników badania lub dokonywania porównań między grupami.
3.2. REJESTRACJA DANYCH ANTROPOMETRYCZNYCH
Waga osoby ocenianej jest istotna dla wykorzystania zarejestrowanych sił reakcji podłoża w analizie porównawczej pomiędzy grupami.
Rysunek 8. Rejestracja masy ciała na platformie dynamometrycznej przed analizą chodu.
Normalizacja sił

## Slide 61
3.3. PROCEDURA POZYSKIWANIA DANYCH
1
Z butami lub bez
2
Wydzielony chodnik
3
Standaryzacja instrukcji
Kontrola prędkości chodu
4
Prawidłowa rejestracja
5
Liczba powtórzeń
6

## Slide 62
Z butami lub bez
3.3. PROCEDURA POZYSKIWANIA DANYCH
Rysunek 9. Sposoby oceny chodu z wykorzystaniem platformy dynamometrycznej.

## Slide 63
3.3. PROCEDURA POZYSKIWANIA DANYCH
Wydzielony chodnik
Rysunek 10. Wydzielony chodnik do oceny chodu z platformą dynamometryczną. (Po prawej) Przestrzeń umożliwiająca przyspieszenie przed wejściem na platformę. (Po lewej) Przestrzeń pozwalająca na wyhamowanie po wejściu na platformę.

## Slide 64
3.3. PROCEDURA POZYSKIWANIA DANYCH
Standaryzacja instrukcji
Idź w linii prostej od jednego znaku do drugiego, gdy zostanie podany sygnał "start".
Spacer patrząc przed siebie
Chodzić bez żadnych podpór, aby uniknąć przeniesienia siły na inny punkt
Chodzić z wygodną, zwykłą lub samodzielnie wybraną prędkością
Walk looking forward

## Slide 65
3.3. PROCEDURA POZYSKIWANIA DANYCH
Prawidłowa rejestracja
Ryc. 11. Ocena chodu przy użyciu platformy dynamometrycznej. (Po lewej) Prawidłowe powtórzenie. (Środek) Nieprawidłowa rejestracja z powodu zakłóceń z poprzedniego kroku. (Po prawej) Nieprawidłowa rejestracja z powodu zakłóceń z kolejnego kroku.

## Slide 66
3.3. PROCEDURA POZYSKIWANIA DANYCH
Liczba powtórzeń
Rysunek 12. Krzywe sił reakcji podłoża. Czerwony: siła pionowa. Niebieski: siła przednio-tylna. Zielony: siła przyśrodkowo-boczna. (Po lewej) Ocena, która zawiera pojedynczy zapis sił reakcji dla prawej i lewej stopy. (Po prawej) Ocena, która zawiera kilka zapisów dla prawej i lewej stopy.

## Slide 67
3.3. PROCEDURA POZYSKIWANIA DANYCH
Kontrola prędkości chodu
1.14 m/s
1.60 m/s
1.30 m/s
1.60 m/s
Rysunek 13. Krzywe sił reakcji podłoża przy różnych prędkościach chodu (m/s, metr na sekundę). Na każdym wykresie na osi Y przedstawiono wielkość siły (N, Newton), a na osi X czas (s).

## Slide 68
Sprawdź różnice w prędkości każdego powtórzenia chodu
3.4. PRZEGLĄD ZEBRANYCH POWTÓRZEŃ
Usuń krzywe morfologii wyraźnie różniącej się od większości zarejestrowanych krzywych
Nieprawidłowe przechwytywanie
Nieprawidłowe przechwytywanie
Rysunek 14. Przykłady oceny chodu za pomocą platform dynamometrycznych. Na obu wykresach uczestnik doznaje mimowolnego odwrócenia stawu skokowego.

## Slide 69
Siła, która działa na ciało w wyniku jego spoczynku na podłożu lub uderzenia o podłoże, co może mieć miejsce podczas pozycji dwunożnej oraz podczas ruchu, np. chodu człowieka.
3.5. ODCZYTANIE WYNIKÓW
Siły reakcji podłoża-Ground Reaction Forces (GRF)
Środek nacisku -Centre of Pressure (COP)
Położenie na podłodze wektorów sił reakcji podłoża jest znane jako środek nacisku.
COP odnosi się do średniego punktu nacisku pod stopą lub stopami.
Rysunek 15. Wektor siły reakcji podłoża.

## Slide 70
Składniki siły reakcji podłoża
3.5. ODCZYTANIE WYNIKÓW
Siła pionowa (Fz)
Siła przednio-tylna (Fy)
Siła przyśrodkowo-boczna (Fx)
Siły (Newton)
Procentowy udział fazy postawy (%)
Rysunek 16. Siła reakcji podłoża i jej trzy składowe.

## Slide 71
Siła reakcji podłoża: Składnik pionowy
3.5. ODCZYTANIE WYNIKÓW
VERTICAL VECTOR OF GRF (N)
Fz 1: siła szczytowa przy maksymalnym obciążeniu
Fz 2: szczytowa siła
siła szczytowa w połowie postawy
Fz 3: szczytowa siła w odepchnięciu
Fz1
Fz2
Fz3
Time to Fz1
Time to Fz2
Time to Fz3

## Slide 72
ANTERIOR-POSTERIOR VECTOR OF GRF (N)
Siła reakcji podłoża: Składowa przednio-tylna
3.5. ODCZYTANIE WYNIKÓW
Fy 1: Maksymalna siła tylna. Odpowiada złamaniu
Fy 2: maksymalna siła przednia
Fy1
Fy2
Przejście na drugą stronę
Time to Fy1
Time to Fy2
Czas przejść na drugą stronę
Posterior
Impulse
Anterior
Impulse

## Slide 73
Siła reakcji podłoża: Składnik przyśrodkowo-boczny
3.5. ODCZYTANIE WYNIKÓW
MEDIAL-LATERAL VECTOR OF GRF (N)
Fx 1: Maksymalna siła poprzeczna
Fx 1
Fx 2
Fx 3
Lateral
Medial
Fx 2: Maksymalna obciążająca siła przyśrodkowa
Fx 3:
Maksymalna siła napędowa przyśrodkowa

## Slide 74
Ośrodek nacisku - The Centre of pressure (COP)
3.5. ODCZYTANIE WYNIKÓW
Rysunek 17. Ruch środka nacisku podczas chodu przy prędkości wolnej (linia przerywana) i szybkiej (linia ciągła). Na podstawie Todd C. Pataky et al. 2014.
Trajektoria w osiach X i Y
Ruch przyśrodkowo-boczny
Ruch przednio-tylny
Przyśrodkowo-boczna w stosunku do przednio-tylnej
Prędkość COP w funkcji czasu (faza stania)

## Slide 75
Schemat Pedotti
3.5. ODCZYTANIE WYNIKÓW
Rysunek 18. Diagram Pedottiego. Każda strzałka przedstawia wektor reakcji podłoża w każdym punkcie fazy stania, podstawa każdego wektora to środek nacisku w danym momencie. Obraz z Clinical Movement Analysis, Vrije Universiteit. Dostępny: www.studeersnel.nl.

## Slide 76
Moment pędu na płycie siłowej
3.5. ODCZYTANIE WYNIKÓW
Rysunek 19. Momentum na platformie podczas fazy postawy w ocenie chodu osoby zdrowej.
Nie jest bezpośrednio mierzalna
Może być obliczona na podstawie położenia środka platformy w kierunku środkowo-bocznym i przednio-tylnym.

## Slide 77
Nie jest wymagane żadne oprzyrządowanie
Łatwość użycia i interpretacji wyników
Precyzyjny sprzęt pomiarowy
Rozwój przenośnych platform
4 ZALETY I WADY
Zalety
Wady
Powinien być zbudowany na chodniku.
Liczba różnych powierzchni styku, które można zmierzyć, jest ograniczona
Potrzeba więcej niż jednej platformy
Wysoki koszt ekonomiczny

## Slide 78
D.1 Jakie istnieją protokoły oceny instrumentów biomechanicznych chodu?
Część 4. Wkładki uciskowe z przyrządami a ocena chodu.
Podejście kliniczne

## Slide 79
Technika analizy kinetycznej
Wkładki z czujnikami nacisku
System ciśnieniowy w butach
Urządzenia przenośne
Ocena chodu w warunkach funkcjonalnych
Znaczenie pomiaru ciśnienia
1. DEFINITION
Wkładki z oprzyrządowaniem do
nacisk na stopę
Rysunek 1. Wkładki z oprzyrządowaniem
z czujnikami ciśnienia.

## Slide 80
2. ELEMENTY SYSTEMU
Wkładki z czujnikami nacisku
Wzmacniacz sygnału
Moduł nadajnika bezprzewodowego
Oprogramowanie (i komputer)
Rysunek 2. Elementy systemu pomiaru ciśnienia plantarnego opartego na oprzyrządowanych wkładkach. System Biofoot/Biomechanics Institutes of Valencia.

## Slide 81
2. ELEMENTY SYSTEMU
Rysunek 3. Rozmieszczenie czujników ciśnienia w oprzyrządowanej wkładce.
Wkładki z oprzyrządowaniem
Rodzaje czujników
Różne rozmiary
Unikanie zagięć
Rozmieszczenie czujników
Jednostka ciśnienia: kPa
Staranna konserwacja

## Slide 82
2. ELEMENTY SYSTEMU
Wkładki z oprzyrządowaniem: rodzaje czujników
A
B
C
Rysunek 4. Zasada działania czujników ciśnienia. (A) Pojemnościowy. (B) Rezystancyjny. (C) Piezoelektryczne. Zdjęcia za Nader Ahmadzadeh et al. 2016.
Pojemnościowy
Pomiar zmian pojemności elektrycznej
Rezystywny
Pomiar zmiany oporu elektrycznego
Piezoelektryczny
Pomiar napięcia pochodzącego od przyłożonego do materiału nacisku

## Slide 83
2. ELEMENTY SYSTEMU
Rysunek 5. System pomiaru ciśnienia w okolicy podeszwowej.
Wkładki i elementy z oprzyrządowaniem

## Slide 84
2. ELEMENTY SYSTEMU
Specyfikacje techniczne i zalecenia dotyczące chodu
Liczba czujników na wkładkę
Częstotliwość próbkowania (Hz)
Zakres ciśnienia (kPa)
24 - 1000 czujników na wkładkę
Strefy krytyczne
Liczba próbek, które system jest w stanie zmierzyć w ciągu sekundy
Dla chodu: 50-100 Hz
Zakres mierzonego ciśnienia
Normalny chód: 200-500 Hz
Neuropatologia cukrzycowa 1000-3000 Hz
Rysunek 6. Obszary anatomiczne stopy, które utrzymują główny ciężar ciała. Obraz z Lin Shu et al. 2010.

## Slide 85
Wybór wkładek i oprzyrządowanie
Odpowiednia wkładka
"nie za ciasna ani nie za luźna".
Przedmiot siedzenia
Zamknięty but
3. PROTOKÓŁ OCENY
Rysunek 7. Pozycjonowanie wkładek.
System Biofoot/Biomechanics Institutes of Valencia.

## Slide 86
Kalibracja wkładek z oprzyrządowaniem
Konieczne, aby uniknąć sygnału dryftu
Kalibracja czujników ciśnienia w całym systemie jest bardzo różna
Stanie z ciężarem ciała osoby badanej
Siedząc
System z czujnikami piezoelektrycznymi: Okres adaptacji temperatury i wilgotności wewnątrz obuwia
3. PROTOKÓŁ OCENY
Rysunek 8. Pozycja do procedury kalibracji.

## Slide 87
Kontrola prędkości chodu
3. PROTOKÓŁ OCENY
Wielkość sił generowanych podczas chodzenia zależy od kilku czynników, w tym prędkości.
W ocenie nacisków na podłoże należy kontrolować prędkość chodu.
Wzrost prędkości chodu powoduje wzrost ciśnienia pod stopą
Wygodny, szybki chód
Wolno
Szybko
Zmiany prędkości między próbami tego samego warunku: nie więcej niż 10 %.

## Slide 88
Wyniki
3. PROTOKÓŁ OCENY
Ciśnienie =
Siła
Obszar
Ryc. 9. Mapa w skali barwnej z oceny nacisku na stopę.
Low
pressure
High
pressure
Definicja ciśnienia
Skala kolorów

## Slide 89
Wyniki
3. PROTOKÓŁ OCENY
Rysunek 10. Badanie nacisków plantarnych na poszczególne obszary stopy. W kolejności od lewej do prawej: obszar przyśrodkowy, obszar zewnętrzny, pięta, śródstopie i przodostopie. Obraz z podręcznika użytkownika, system Biofoot/Biomechanics Institutes of Valencia.
Obszary zainteresowania
Średnie ciśnienie
Ciśnienie szczytowe

## Slide 90
Wyniki
3. PROTOKÓŁ OCENY
Rysunek 11. Krzywa całkowania ciśnienia w czasie. Obraz z Richards J. (2018) The Comprehensive Textbook of Clinical Biomechanics. 2nd ed.
Ciśnienie całkowite
Średnia ciśnienia
Inne parametry przestrzenno-czasowe.

## Slide 91
4 ZALETY I WADY
Zalety | Wady
Umożliwiają bezpośredni pomiar ciśnienia działającego na stopę | Krzywizna stopy
Ocena w warunkach funkcjonalnych: w ruchu i w obuwiu | Brak miejsca na przetworniki
 | Zastosowanie drutów od wewnętrznej strony buta
Nie wymaga nadmiernego przygotowania merytorycznego | Nie jest zalecane porównywanie wartości pomiaru ciśnienia pomiędzy różnymi systemami

## Slide 92
D.1 Jakie istnieją protokoły oceny instrumentów biomechanicznych chodu?
Kluczowe idee

## Slide 93
KLUCZOWE IDEE
Chód człowieka może być oceniany za pomocą różnych instrumentów oceny biomechanicznej, które pozwalają na obiektywizację jego sprawności i deficytów.
Fotogrametria jest techniką pomiaru zmiennych kinematycznych z obrazów, zarówno z aparatów fotograficznych jak i kamer wideo.
Aby przeprowadzić analizę chodu za pomocą fotogrametrii, konieczne jest oprzyrządowanie osoby ocenianej w model biomechaniczny składający się z markerów, które wskażą punkty tworzące segmenty ciała wykonujące ruch.
Najczęściej stosowanym modelem biomechanicznym do pomiaru chodu jest Calibrated Anatomical System Technique (CAST), który pozwala na analizę marszu w trzech płaszczyznach ruchu.

## Slide 94
KLUCZOWE IDEE
Wśród klinicznych zmiennych chodu, które mogą być mierzone za pomocą fotogrametrii są Zakres ruchu zgięcia-wyprostu, rotacji wewnętrznej-zewnętrznej, abdukcji-addukcji w każdym stawie modelu biomechanicznego oraz kąty Peak, które odnoszą się do maksymalnego stopnia ruchu osiągniętego w analizowanym łuku.
Przyspieszenie liniowe podczas chodu jest możliwe do zmierzenia za pomocą systemu akcelerometrycznego i odnosi się do zmiany prędkości liniowej w kolejnych przedziałach czasowych. Jednostką przyspieszenia, w Międzynarodowym Układzie Jednostek, jest metr na sekundę do kwadratu (m/s2), chociaż często można je znaleźć wyrażone we współczynniku grawitacji (g). Przyspieszenie dodatnie ma wartość dodatnią, natomiast wartość ujemna oznacza spowolnienie.
Protokół wykorzystujący akcelerometry w analizie chodu zazwyczaj składa się z przymocowania akcelerometru do tułowia, głowy i segmentu piszczelowego. Jednym z najważniejszych punktów protokołu jest umocowanie akcelerometru na skórze, które musi zapobiegać względnym ruchom akcelerometru, aby wiernie odwzorować przyspieszenie mierzonego segmentu.

## Slide 95
KLUCZOWE IDEE
Platforma siłowa lub płyta siłowa jest urządzeniem służącym do pomiaru sił reakcji podłoża (GRF) oraz ich punktu przyłożenia, znanego jako środek nacisku (COP). Jest to element szeroko stosowany w ocenie chodu i równowagi człowieka, jak również w wielu czynnościach i funkcjach ludzkich.
Zarejestrowane siły będą zależały, jak już powiedzieliśmy, od prędkości, ale także od wagi osoby ocenianej. Dlatego też, aby dokonać porównań pomiędzy osobami, musimy podzielić uzyskane siły przez wagę osoby i w ten sposób uzyskać porównywalny bezwymiarowy parametr pomiędzy badanymi. Z drugiej strony, kontrola prędkości chodu jest również konieczna pomiędzy próbami chodu w tym samym stanie.
Wektor siły reakcji podłoża ma trzy składowe, w trzech osiach przestrzeni: a) składowa pionowa siły w osi Z, b) składowa przednio-tylna siły w osi Y, oraz, c) składowa przyśrodkowo-boczna w osi X.

## Slide 96
KLUCZOWE IDEE
Oprzyrządowane wkładki do pomiaru nacisku na stopę są techniką analizy kinetycznej, która wewnątrz wkładki posiada kilka czujników nacisku rozmieszczonych strategicznie, w celu pomiaru statycznego i dynamicznego nacisku na stopę. Te wkładki są umieszczone wewnątrz obuwia osoby ocenianej, więc jest to przenośny sprzęt i pozwalają na ocenę chodu w warunkach funkcjonalnych, to znaczy, z obuwiem i w ruchu. Znaczenie pomiaru nacisku podeszwowego polega na tym, że nadmierne naciski mogą powodować uszkodzenia tkanek.
W analizie nacisków na stopę, bardziej przydatne jest badanie parametrów dla każdego obszaru stopy. Zazwyczaj urządzenia pozwalają na analizę wyników nacisku podeszwowego w rozbiciu na piętę, śródstopie, przodostopie oraz wewnętrzny i zewnętrzny obszar stopy.

## Slide 97
D.1 Jakie istnieją protokoły oceny instrumentów biomechanicznych chodu?
Bibliografia

## Slide 98
Ali Salah A., Gevers T., Editors. Compute Analysis of Human Behavior. 1st ed. London (England): Springer, 2011.
Armand, S., Decoulon, G., Bonnefoy-Mazure, A. (2016) Gait analysis in children with cerebral palsy. EFORT Open Rev, 1.
Bauer, JJ., Pavol, MJ., Snow, CM., Hayes, WC. (2007) MRI-derived body segment parameters of children differ from age-based estimates derived using photogrammetry. Journal of Biomechanics, 40, 2904-2910. doi:10.1016/j.jbiomech.2007.03.006.
Cappozzo, A., Croce, U. D., Leardini, A., Chiari, L. (2005). Human movement analysis using stereophotogrammetry Part 1: theoretical background. Gait & Posture, 21(2), 186–196. doi:10.1016/j.gaitpost.2004.01.010
Chiari, L., Croce, U. D., Leardini, A., Cappozzo, A. (2005). Human movement analysis using stereophotogrammetry Part 2: Instrumental errors. Gait & posture, 21(2), 197-211. doi:10.1016/j.gaitpost.2004.04.004
Croce, U. D., Leardini, A., Chiari, L., Cappozzo, A. (2005). Human movement analysis using stereophotogrammetry Part 4: assessment pf anatomical landmark misplacement and ist effects on joint kinematics. Gait & posture, 21(2), 226-237. doi:10.1016/j.gaitpost.2004.05.003.
Leardini, A., Chiari, L., Croce, U. D., & Cappozzo, A. (2005). Human movement analysis using stereophotogrammetry Part 3. Soft tissue artifact assessment and compensation. Gait & Posture, 21(2), 212-225. doi:10.1016/j.gaitpost.2004.05.002
Lee, EH., Goh, JC., Bse K. (1992) Value of gait analysus in the assessment of surgery in cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil, 73(7), 642-6.
5. BIBLIOGRAFIA

## Slide 99
Lu, T.-W., & Chang, C.-F. (2012). Biomechanics of human movement and its clinical applications. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences, 28(2), S13–S25. doi:10.1016/j.kjms.2011.08.004
Monk A. P. , Van Oldernrijk J. , Riley Nicholas D. , Gill H.S., Murray D. W. (2016). Biomechanics of the lower limb. Surgery, 34(9), 427-435. doi:10.1016/ j.mpsur.2016.06.007
Pueo, B., Jimenez-Olmedo JM. (2017). Application of motion capture technology for sport performance analysis. El uso de la tecnología de captura de movimiento para el análisis del rendimiento deportivo. Retos, 32(2), 241-247.
Pantzar-Castilla, E., Cereatti, A., Figari, G., Valeri, N., Paolini, G., Della Croce, U., Magnuson, A., Riad, J. (2018) Knee joint sagittal plane movement in cerebral palsy: a comarative study of 2-dimensional markerless video and 3-dimensional gait analysis. Acta Orthopaedica, 89(6), 656-661. DOI 10.1080/17453674.2018.1525195.
Richards J., Editor. The Comprehensive Textbook of Clinical Biomechanics. 2nd ed. Preston (UK): Elsevier, 2018.
Sandau, M., Koblauch, H., Moeslund, T. B., Aanæs, H., Alkjær, T., & Simonsen, E. B. (2014). Markerless motion capture can provide reliable 3D gait kinematics in the sagittal and frontal plane. Medical Engineering & Physics, 36(9), 1168–1175. doi:10.1016/j.medengphy.2014.07.007
Schenk, T. (2005). Introduction to photogrammetry. The Ohio State University, Columbus, 106.
Zuk, M., Pezowicz, C. (2015) Kinematic Analysis of a Six-Degrees-of-Freedom Model Based on ISB Recommendation: A Repeatability Analysis and Comparison with Conventional Gait Model. Applied Bionics and Biomechanics, 503713. doi: 10.1155/2015/503713.
5. BIBLIOGRAFIA

## Slide 100
Brodie M., Beijer T., Canning C. and Lord S. Head and pelvis stride-to-stride oscillations in gait: validation and interpretation of measurements from wearable accelerometers. Physiol. Meas. 36 (2015) 857–872.
Godfrey A., Del Din S., Barry G., Mathers J.C., and Rochester L. Instrumenting gait with an accelerometer: A system and algorithm examination. Med Eng Phys. 2015 Apr; 37(4): 400–407.
Jarchi D., Pope J., Lee T.K. M., Tamjidi L., Mirzaei A. and Sanei S. A review on accelerometry based gait analysis and emerging clinical applications. EEE Rev. Biomed. Eng., vol. 11, pp. 177–194,2018.
Lafortune M. Three-dimensional acceleration of the tibia during walking and running. J. Biomechanics Vol. 24, Nº 10, pp. 877-886, 1991.
Richards J., Editor. The Comprehensive Textbook of Clinical Biomechanics. 2nd ed. Preston (UK): Elsevier, 2018.
Salah A., Gevers T., Editors. Compute Analysis of Human Behavior. 1st ed. London (England): Springer, 2011.
Sant’Anna A., Wickstrin N. Developing a Motion Language: Gait Analysis from accelerometers sensor systems. 3rd International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare, London, 1-3 April, 2009, pp. 1-8. 108 (2012) 715-723.
5. BIBLIOGRAFIA

## Slide 101
Sinclair J., Hobbs S., Protheroe L., Edmundson C., Greenhalgh A. Determination of gait events using an externally mounted shank accelerometer. Journal of Applied Biomechanics, 2013, 29, 118-122.
Woodford, Chris. Accelerometers. [cited 2020 January]. Web site available: https://www.explainthatstuff.com/accelerometers.html.
Tao W., Liu T., Zheng R., Feng H. Gait Analysis Using Wearable Sensors. Sensors 2012, 12(2), 2255-2283.
Yang M., Zheng H., Wang H. McClean S., Newell D. iGait: An interactive accelerometer based gait analysis system. Compute methods and programs in biomedicine 108 (2012) 715-723.
5. BIBLIOGRAFIA

## Slide 102
Ali Salah A., Gevers T., Editors. Compute Analysis of Human Behavior. 1st ed. London (England): Springer, 2011.
Azadian E., Majlesi M., Jafarnezhadgero A.A. The effect of working memory intervention on the gait patterns of the elderly. Journal of Bodywork & Movement Therapies 22 (2018) 881e887.
Claudiane Arakaki Fukuchi, Reginaldo Kisho Fukuchi and Marcos Duarte. Effects of walking speed on gait biomechanics in healthy participants: a systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews (2019) 8:153.
G. Ryckewaert, A. Delval, S. Bleuse, J.-L. Blatt, L. defebvre. Biomechanical mechanisms and centre of pressure trajectory during planned gait termination. Neurophysiologie Clinique/Clinical Neurophysiology (2014) 44, 227—233.
Hadar Shauliana, Deborah Solomonow-Avnona, Amir Hermanb, Nimrod Rozenc, Amir Haima, Alon Wolfa. The effect of center of pressure alteration on the ground reaction force during gait: A statistical model. Gait & Posture 66 (2018) 107–113.
Lucia Bizovska, Zdenek Svoboda, Patrik Kutilek, Miroslav Janura, Ales Gaba. Variability of centre of pressure movement during gait in young and middle-aged women. Gait & Posture 40 (2014) 399–402.
5. BIBLIOGRAFIA

## Slide 103
Moon-Seok Kwon, Yu-Ri Kwon, Yang-Sun Park, Ji-Won. Comparison of gait patterns in elderly fallers and non-fallers. Technology and Health Care 26 (2018) S427–S436.
Richards J., Editor. The Comprehensive Textbook of Clinical Biomechanics. 2nd ed. Preston (UK): Elsevier, 2018.
Sánchez J., Prat J., Hoyos J., Viosca E., Soler C., Comín M., Lafuente R., Cortés A., Vera P. Biomecánica de la marcha normal y patológica. Valencia, España: Instituto de Biomecánica de Valencia, 1993.
Sławomir Winiarski, Alicja Rutkowska-Kucharska. Estimated ground reaction force in normal and pathological gait. Acta of Bioengineering and Biomechanics Vol. 11, No. 1, 2009.
Todd C. Pataky, Mark A. Robinson , Jos Vanrenterghem, Russell Savage, Karl T. Bates, Robin H. Crompton. Vector field statistics for objective center-of-pressure trajectory analysis during gait, with evidence of scalar sensitivity to small coordinate system rotations. Gait & Posture 40 (2014) 255–258.
Vipul Lugade and Kenton Kaufman. Center of Pressure Trajectory during Gait: A Comparison of Four Foot Positions. Gait Posture. 2014 May ; 40(1): 252–254.
Zdenek Svoboda, Lucia Bizovska, Miroslav Janura, Eliska Kubonova, Katerina Janurova, Nicolas Vuillerme. Variability of spatial temporal gait parameters and center of pressure displacements during gait in elderly fallers and nonfallers: A 6-month prospective study. PLoS One. 2017 Feb 27;12(2):e0171997.
5. BIBLIOGRAFIA

## Slide 104
Béseler M.R., Grao C.M., Gil Á. y Martínez Lozano M.D.. Valoración de la marcha mediante plantillas instrumentadas en pacientes con espasticidad de miembros inferiores tras infiltración con toxina botulínica. Neurología. 2012;27(9):519—530.
Brus S.A, Waaijman R. The value of reporting pressure–time integral data in addition to peak pressure data in studies on the diabetic foot: A systematic review. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2013 Feb;28(2):117-21.
Dyer Philip S. and Morris Stacy J. Bamberg. Instrumented Insole vs. Force Plate: A Comparison of Center of Plantar Pressure. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2011;2011:6805-9.
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV). Biofoot/IBV Manual de Usuario. Séptima versión. Valencia, España: Instituto de Biomecánica de Valencia, 2012.
Lin Shu, Tao Hua, Yangyong Wang, Qiao Li, David Dagan Feng, and Xiaoming Tao. In-Shoe Plantar Pressure Measurement and Analysis System Based on Fabric Pressure Sensing Array. IEEE Trans Inf Technol Biomed. 2010 May;14(3):767-75.
Martínez A., Sánchez Ruiza, M. Barrés Carsíb, C. Pérez Lahuerta, A. Guerrero Alonsoc y C. Soler Gracia. A new diagnostic and therapeutic diagnostic method of the foot disease based on biofoot/ibv instrumented insoles. Rehabilitación Vol. 37. Núm. 5. Páginas 240-251 (Enero 2003).
5. BIBLIOGRAFIA

## Slide 105
Martínez-Nova A., Sánchez-Rodríguez R., Cuevas García J.C. Patrón de presiones plantares en el pie normal: Análisis mediante sistema Biofoot de plantillas instrumentadas. El Peu 2006;26(4):190-194.
Martínez-Novaa A., Cuevas-Garcíaa J.C., Sánchez-Rodrígueza R., Pascual-Huertab J., Sánchez-Barrado E. Study of plantar pressure patterns by means of instrumented insoles in subjects with hallux valgus. Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (English Edition). Volume 52, Issue 2, March–April 2008, Pages 94-98.
Martínez-Nova A., Sánchez-Rodríguez R., Leal-Muro A., Pedrera-Zamorano J.D. Dynamic Plantar Pressure Analysis and Midterm Outcomes in Percutaneous Correction for Mild Hallux Valgus. J. Orthop Res. 2011 Nov;29(11):1700-6.
Nurul Amziah, Yunus, Izhal Abdul Halin, Nasri Sulaiman, Noor Faezah Ismail, Ong Kai Sheng. Valuation on MEMS Pressure Sensors and Device Applications. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Electronics and Communication Engineering Vol:9, No:8, 2015.
Richards J., Editor. The Comprehensive Textbook of Clinical Biomechanics. 2nd ed. Preston (UK): Elsevier, 2018.
Wertsch J., Webster J., Tompkins W. A portable insole plantar pressure measurement system. Journal of Rehabilitation Research and Development Vol. 29 No. 1,1992 Pages 13-18.
5. BIBLIOGRAFIA

## Slide 106
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.